易高345基本型

涂层测厚仪

操作说明书

分体式仪器，应该将探头插入主机内并确认连接好。

- 按动◓键，启动仪器；

- 仪器一般在同样的工况下操作，只需要校准一次。更换不同的工况，需要进行校准。

- 校准步骤

在将要进行喷涂的表面上校准，垂直的将探头放置到被测表面，然后按住0按钮，直到屏幕上出现0.0um,然后按动◓进行确认；将和您的喷涂厚度相当的稍微大一点的膜片进行校准，(比如您的涂层厚度为300um,那么拿500um的膜片校准)，将膜片放置到未喷涂表面，垂直的将探头放置到膜片上，通过加减键调整显示涂层厚度到标准膜片标注的厚度，然后按动◓确认。

- 更换电池

当屏幕出现BATT时，需要更新电池。选用两个七号普通电池。长期不使用仪器应该取出电池以免电池露液损坏主板。

5）两点校准方式

按动◓键，启动仪器，再次按动◓键，◓标志闪烁，然后按动0键，显示CL0,将较薄膜片放在基材上通过按动上下键进行校准，然后按动◓键确认，出现CL1标志，将较厚膜片放在基材上通过按动上下键进行校准，按动◓键确认。校准完成。

备注：

- 如果测量数据偏差很大，需要重新按照以上步骤进行严格校准。

- 仪器不用的时候，应该及时放入包装盒内，避免放在口袋里，容易造成液晶屏损坏。

- 仪器不用的时候，探头不能折死结存放，以免折断信号线造成仪器无法使用。

- 当主机和另外的探头配合使用的时候，一定要进行校准。

- 探头从主机拔出的时候，应该先将带纹路的LEMO头轻轻向后拉动，然后拔出探头。

- 仪器有自动存储功能，当测量数据达到1000个以后，仪器不能在进行测量，按动◓键开机，再次按动◓键，◓符号闪烁，点击 ‘-’符号，按动◓键，显示CL5,按动’+’符号，数据删除。

严禁用刀子或者其他东西刻划探头表面淡青色探头保护层，
由此造成的仪器损坏，不在保修范围。