TQ-8800扭力计

目录

- 特性……………………………………1

- 规格……………………………………1

2-1 一般规格………………………………2

2-2 显示单位/最大量程/解析度…………3

3.  面板功能………………………………4

3-1 显示……………………………………4

3-2 电源按键………………………………4

3-3 保持按键………………………………4

3-4 最大/最小按键…………………………4

3-5 单位按键………………………………4

3-6 峰值按键………………………………4

3-7 解析度按键……………………………4

3-8 探头类型按键…………………………4

3-9 归零按键………………………………4

3-10 快/慢按键……………………………4

3-11 电池盒/后盖…………………………4

3-12 探头插口……………………………4

3-13 RS-232输出端………………………4

3-14 探头线插头…………………………4

3-15 扭力传感器…………………………4

3-16 齿轮…………………………………4

3-17 夹头…………………………………4

3-18紧固匙………………………………4

4．测量方法………………………………5

5．自动关机………………………………9

6．RS232 电脑界面………………………9

7．更换电池………………………………11

8．可选附件………………………………11

1．特性

* 专业的扭力计，满量程15Kgf-cm的扭力探头

* 三种可选单位：Kgf-cm，LBf-英寸和Newton-cm

* 数据保持按键，锁定读值

* 峰值测量功能锁定峰值

* 可选高/低解析度

* 按键选择快/慢取样时间

* 记忆保持最大/最小读值

* RS232电脑界面

* 超大LCD显示，容易读取

* 高性能微电脑电路

* 分离扭力传感器，易操作

* 自动关机功能，延长电池寿命

* 低电提示

* 多功能/便于携带

* 完全按照严酷使用环境设计

- 规格

2-1一般规格

| 显示 | 61mm×34mm超大LCD显示 15mm（0.6’’）数字大小 |
| --- | --- |
| 测量 | 扭力值，峰值保持，数值保持，最大/最小值 |
| 单位 | Kgf-cm，LBf-inch，Newton-cm |
| 最大量程 | 15 Kgf-cm 13.02 LBf-inch 147.1N-cm *N=牛顿 |
| 精度 | ±（1.5%+5d） |
| 解析度 | 高解析度 0.01 Kgf-cm 0.01 LBf-inch 0.1N-cm *N=牛顿 |
|  | 低解析度 0. 1 Kgf-cm 0. 1 LBf-inch 1N-cm *N=牛顿 |
| 探头 | 专用扭力探头 |
| 电路 | 专用微电脑电路 |
| 数值保持 | 锁定读值 |
| 峰值保持 | 保持峰值 |
| 记忆 | 最大/最小值 |
| 过载能力 | 最大22.5 Kgf-cm 最大19.53 LBf-inch 最大220.1N-cm |
| 关机 | 自动关机或者按键手动关机 |
| 取样时间 | 快/慢选择 快：约0.125秒 慢：约0.334秒 |
| 输出 | RS232串口输出 |
| 操作温度 | 0℃~50℃（32℉~122℉） |
| 操作湿度 | 80%RH以下 |
| 电源 | 碱性高能DC9V电池，006P，MN1604(PP3) |
| 耗电量 | 约DC12mA |
| 重量 | 主表 | 225克（0.50英镑） |
|  | 探头 | 665克（1.46英镑） |
| 尺寸 | 主表 180×72×32mm (7.1×2.8×1.3英寸) |
|  | 扭力探头： 圆形直径48mm×160mm |
| 附件 | *说明书………………1 *15Kg扭力探头………1 *紧固匙………………1 *携带箱………………1 |
| 可选附件 | *软件（Windows版数据采集和记录） ………………………………SW-U101-WIN |
|  | *RS232线 ………………………………UPCB-01 |

2-2显示单位/最大量程/解析度

| 显示单位 | 最大量程 | 高解析度 |
| --- | --- | --- |
| Kg cm | 15Kgf-cm | 0.01Kgf-cm |
| LB inch | 13.02LBf-inch | 0.01LBf-inch |
| N cm | 147.1N-cm | 0.1N-cm |

| 显示单位 | 最大量程 | 低解析度 |
| --- | --- | --- |
| Kg cm | 15.0Kgf-cm | 0.1Kgf-cm |
| LB inch | 13.0LBf-inch | 0.1LBf-inch |
| N cm | 147N-cm | 1N-cm |

*N=牛顿

3．面板功能

4．测量方法

- 把探头线插头（图1，3-14）插入主表的探头插口（图1，3-12）

- 按电源按键（图1，3-2），打开扭力计

- 按探头类型按键（图1，3-8），选择扭力计的传感器类型与外部探头一致
按探头类型按键，LCD将显示“15Kg cm”

- 单位按键
按单位按键（图1，3-5），选择单位：Kgf-cm、LBf-inch或N-cm

- 解析度按键
按解析度按键（图1，3-7），选择高/低解析度

选择高解析度

| 显示单位 | 解析度 |
| --- | --- |
| Kg cm | 0.01Kgf-cm |
| LB inch | 0.01LBf-inch |
| N cm | 0.1N-cm |

*N=牛顿

选择低解析度

| 显示单位 | 解析度 |
| --- | --- |
| Kg cm | 0.1Kgf-cm |
| LB inch | 0.1LBf-inch |
| N cm | 1N-cm |

*N=牛顿

6）快/慢按键

快/慢按键（图1，3-10）用于选择快/慢取样时间

*快取样时间，LCD将显示“F”

*慢取样时间，LCD将显示“S”

7) 如图2、图3所示：把钻头（图1，3-17）与被测装置相连，用紧固匙（图1，3-18）锁定齿轮（图1，3-16）

8）归零按键

在测量之前，如果扭力计显示不为0，可以通过按归零按键（图1，3-9），使LCD显示为0

9）只要有扭力，LCD将显示测量到的扭力值

10）峰值保持

在测量过程中，按峰值保持按键（图1，3-6），LCD将显示“PEAK”符号，同时显示将保持为峰值

注：在峰值保持功能下，取样时间将变为“快取样”同时在LCD上显示“F”

11）数据保持

在测量过程中，按数据保持按键（图1，3-3），将锁定测量数据，同时LCD将显示“HOLD”符号，再次按下数据保持按键取消数据保持功能

12）数据记录（最大/最小读值）

* 数据记录功能显示最大/最小读值。按最大/最小按键（图1，3-4）一次，启动数据记录功能，LCD上显示“REC”符号

* 在“REC”符号显示的时候

（a）按最大/最小按键（图1，3-4）一次，“Max”符号与最大值一起显示在LCD上

（b）再次按下最大/最小按键，“Min”符号将与最小值一起显示在LCD上

（c）持续按下最大/最小按键2秒钟以上，退出记忆记录功能，显示将恢复为现在读值

13）按如下步骤快速测量

主要过程：

可选测量过程：

电源管理：

自动关机（在记忆记录功能下关闭）

手动关机

5．取消自动关机

本机有自动关机功能。在无任何操作约10分钟后，将自动关机

要取消自动关机功能，请在测试过程中按下最大/最小按键（图1，3-4），选择记忆记录功能

6．RS232电脑串口界面

本表通过3.5mm的RS232端口输出

接口的输出是16位数据流，能够用于用户的特殊应用

RS232与电脑串口连接需要如下连接线：

16位数据流按如下格式显示：

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D 0

每位数字表示如下状态：

| D0 | End Word (结束字) |
| --- | --- |
| D1-D8 | 显示读值，D1=LSD，D8=MSD 例如：如果显示1234的话，那么D8到D1依次为：00001234 |
| D9 | 小数点（DP），位置从右至左：0=NoDP，1=1DP，2=2DP，3=3DP |
| D10 | 极性 0=正极，1=负极 |
| D11-D12 | 显示符号 Kg cm=81, LB inch=82, N cm=83 |
| D13 | 1 |
| D14 | 4 |
| D15 | Start Word (开始字) |

RS232的格式：9600，N，8，1

7. 更换电池

1）当LCD上显示“”时，就必须更换电池，但是显示低电后还可以继续使用几个小时

2）打开电池盖（图1，3-11），取下旧电池

3）装上一个9V电池（高能电池），盖上电池盖

8．可选附件

| RS-232线 型号：UPCB-01 | RS-232线，连接扭力计与电脑 |
| --- | --- |
| 应用程序（Windows版） SW-U101-WIN | 硬件安装完成后 扭力计+RS-232线+电脑+软件 整个系统可用作数据采集器，数据记录器……记录下来的数据可保存为EXCELL,ACCESS,LOTUS-123…… |

# Text boxes

把探头插头与扭力计输入插口相连

打开扭力计，选择显示单位

按归零按键使扭力计归零

扭力计受力，扭力计显示测量数值

把夹头与被测装置相连

数据保持

RS232输出

记忆记录

最大，最小

仪表（Meter）
（3.5）mm插口

电脑（PC）
（9W ’D# 接头

Center Pin ……………………………………….Pin2
Ground/shield…………………………………….Pin5