目   录

1.用途和特点	1

2.主要技术参数	2

3.结构特征及工作原理	2

4.智能压力数值显示器参数	4

5.智能压力数值显示器使用方法	6

5.1力值测定	6

5.2数据查询	7

5.3数据删除	7

6.功能与参数设置	8

6.1密码输入	8

6.2参数设定	8

7.仪器标定	11

8.操作方法	12

9.注意事项及维护保养	14

# 1.用途和特点

HC-40型多功能强度检测仪用于检验建筑工程饰面砖、马赛克与墙体或地面的粘结强度及混凝土强度。

该仪器是一台小型液压测力装置，检测饰面砖粘结强度时，通过三点反力支撑对饰面砖粘结材料产生拉力，检测混凝土是利用后装拔出法原理，通过测定拔出置于混凝土内锚固体所需的力来计算混凝土强度。

该仪器由穿心式千斤顶、手摇泵、三角底盘及测力装置等部件组成，具有一机两用、结构新颖、体积小巧、操作方便、功能齐全等特点。

检测仪油泵采用手动方式加载，驱动力矩小、摇向舒适合理、加载连续均匀。

采用单片机为核心智能数据处理器，机内电池可充电，具有全数字显示、自动清零（可消除液压系统内磨擦力造成的测量误差)、峰值保持选择、可存储50条数据、欠电压及超量程显示等功能。

本产品附件主要有：

⑴ 标准块 40 X 40 X 8 (mm) 及 95 X 45 X 8 (mm) 各 3 块；

⑵ 标准块拉杆及螺母；

⑶ 检测混凝土强度用锚具1套， 共6件；

⑷ 电动磨槽机1套；打孔机1件；工具箱1个；

# 2.主要技术参数

检测仪最大拔出力                   40 KN

底盘支点内径                       120mm

数显分辨率                         0.01KN

示值误差                           ≤±2%F.S

质量（主机）                       4.3Kg

# 3.结构特征及工作原理

⑴ 检测仪构件见图1所示

图 1

⑵ 饰面砖检测附件见图2

⑶ 混凝土强度检测仪配套打孔及磨槽机具见图3

⑷ 锚具组成见图4

⑸ 检测仪工作原理

如图1所示，转动摇把，推动泵体内活塞移动，液压油经油管压入四通接头，一路与压力传感器相通，另一路进入千斤顶推动活塞上升，带动螺母及拉杆标准块施加拉力。随着手柄的转动，对标准块的拉力逐渐增大，当饰面砖剥离时，油压迅速降低回零。由于传感器所受的压力与千斤顶内的压力相等，所以可通过传感器与数显电路组成测力装置，将对应压力值显示出来。在饰面砖剥离瞬间，电路将最大油压记录下来。

# 4.智能压力数值显示器参数

(1) 智能压力数值显示器的工作原理及使用方法

HC系列智能压力数值显示器主要由压力传感器和测量显示电路组成，通过数据连接线连接。压力传感器受力产生电压信号，通过20位A/D转换器转换成数字信号，经单片机处理后由液晶显示器显示压力值。

智能压力数值显示器的面板如下图所示

(2) 按键功能说明

：在主界面中按下此键可进入参数设置状态。

：存储当前测量值，在设置状态下作为参数确认键。：测量状态下有峰值保持功能，在设置状态下数值增大功能。

：存储数值查询功能，在设置状态下数字向右移动功能。

：数值减小功能。在测量状态下有显示数值清零功能。

：按住此键约2秒可开启/关闭仪表电源。

# 5.智能压力数值显示器使用方法

将智能压力数值显示器的传感器连接线接到主机的传感器接口上，把接头上的紧固圈拧紧。

## 5.1力值测定

按住键3秒钟后仪表显示开机画面（如下图）

5秒钟后仪表自动跳转到主页面（如下图）

先按下键仪表进入峰值测量状态，再按键将仪表显示数值清零后开始加压，最大值将随时保持，使您方便读数。（如下图）

测量完成后按选择保存，仪表将自动保存此次测量结果。此仪表可以存储50条数据，方便用户更有效的储存、保护数据。

## 5.2数据查询

按 键查询存储数据，通过  键 和 键查看上一条或下一条数据

再按  键返回测量状态

## 5.3数据删除

按住  键不松开2秒钟以上

按  键后仪表将所有保存的数据全部删除，蜂鸣器响一下然后返回测量状态。

# 6.功能与参数设置

## 6.1密码输入

按 后仪表进入设置状态，显示需要输入密码（如下图）

这时密码的最后一位是闪烁的，用和键来改变数字，用来改变闪烁的位置，输入好密码后按即可。

## 6.2参数设定

首先按照6.1的方法输入密码“1111”。

在这组密码中用户可设定零点修正、满量程修正。更改完毕后按仪表将自动保存设置后退出。（如下图）

- 零点：仪表在零测量点的修正系数

- 满度：仪表在高测量点的修正系数

- (CLB)设备校准选择：ON—设备校准

OFF—正常测量

◆(MOD)测量模式：OFF—力值测量

F1—强度测量100×100mm试块

F2—强度测量95×45mm试块

F3—强度测量40×40mm试块

F4—强度测量￠50mm试块

◆ - (C-B)折线修正：ON—折线功能有效

  OFF—折线功能无效

◆ C1～C10 ：表示各折线点的测量值

◆ B1～B10 ：表示各折线点的标准值

当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，并且在订货时不确定其数据，需要在标定时进行修正，可利用仪表的折线运算功能。

单调上升是指在输入信号范围内，输入信号增加，显示数据也增加。不会出现输入信号增加，显示数据反而下降的情况。

①折线运算的相关参数

C-B：折线功能选择

C1～C10：表示各折线点的测量值

B1～B10：表示各折线点的标准值

测量值：是指未经折线运算前的显示值

标准值：是指经折线运算后的期望显示值

②使用方法

将折线（C-B）参数选择为“OFF”，关闭折线运算功能。仪表接入输入信号后，从小到大增加输入信号，在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值，即得到 C1～C10，B1～B10。将C-B参数选择为“ON”，打开折线功能，并设置C1～C10，B1～B10参数。

③示意图

小于C1的测量值，仪表按后一段的数据向下递推

大于C10的测量值，仪表按前一段的数据向上递推

# 7.仪器标定

为了保持检测仪的稳定性，保证工程检测的检测精度，应定期对仪器进行校验。通过零点修正参数和满度修正参数可以进行调校，具体步骤如下：

调校前，先连接好智能压力数值显示器和主机上的传感器，开机预热5分钟

⑴ 零点调校，通过零点修正参数

逆时针摇动手柄，直到转不动为止。用力向下按压主机活塞使其复位。待显示器数值稳定后记下显示数值，如果显示数值不为零，可以修改零点修正参数值

零点修正值　　　 = 此时的显示值

⑵ 满度调校，通过满度修正参数

轻摇主机手柄，使活塞慢慢升起，当置于活塞上的标准传感器将要接触到测试台时，将显示器数值清零

加压到选定的力值，记录下显示数值

满度修正参数  = 标准力值÷显示数值

◆  仪器需要标定时请到具有计量检定资质的计量局等单位进行标定，用户请勿自行标定

# 8.操作方法

⑴ 用前检查

将三个支脚安装于底盘上，顺时转动检测仪油泵摇把，千斤顶活塞应缓慢上升，当摇不动时，油泵行程达到极限，千斤顶活寒位移应达到10mm，否则应加注机油。

加油方法是：打开注油孔，将机油滴入油孔内，并缓慢逆时转手柄，使油吸入，不要进空气，当达到最大行程后再顺时轻摇手柄，使管路中气体从油孔中排出(油孔中出油即可)。以上过程应反复几次，使油加满并让液压系统内空气充分排出，然后将油孔螺钉拧紧。

将智能压力数值显示器与传感器相连，打开电源开关，液晶显示字符应正常，不得出现欠电压显示符。

⑵ 检测饰面砖粘结强度使用方法

将螺纹为 M12 的拉杆与预先设定好的标准块连接，装上检测仪。打开智能压力数值显示器，进入力值测定界面并按下键。

顺时转动手柄，活塞上升约2mm,当与拉杆螺母快接触但未受力时，若显示值有所变化不为零时，应先按下键仪表进入峰值保持状态，再按键一次将液压系统内磨擦力值减去。旋转手柄，逐步增加对标准块的拉力，当达到极限拉力时标准块脱离被测体，此时最大拉力值被保持。按键选择保存该值被存储在仪表中，检测完成后，反转手柄，使活塞缩凹，取下拉杆及标准块。

⑶ 检测混凝土强度操作方法

首先应选定好检测部位，然后将电钻的卡头与钻孔机连接，带动薄璧钻头打孔，将打孔机定位盘紧压在被测混凝土表面上，保持相互垂直，由进水口通过胶管送入清水，均匀用力推动电钻，直至钻杆上的限位深度。

将配套的磨槽机上的金刚石磨头放入钻孔内，由进水口送入清水，手握磨槽机，使定位盘紧靠在混凝土表面上，沿钻孔四周缓慢均匀回转，此过程中应始终保持定位盘与钻孔垂直。当磨头中心杆与孔壁相碰，则可停止磨槽，并将孔内残渣清除干净。

先将图 4 中所示胀簧放入成型孔内，然后再将冲头旋入胀杆，用小锤敲打冲头将胀杆打入胀簧腔中，使胀簧膨胀，当冲头上的限位端面与胀簧接触上时，可取下冲头，将拉杆 (M14) 旋入胀簧并拧紧。

安装检测仪，使拉杆与活塞对中，装上拉杆螺母，使其与活塞相距约 2mm，以下步骤同检测饰面砖操作方法。

检测完毕后，拧下拉杆上的螺母，将拉杆由胀簧上卸下，再将退杆与胀簧内的胀杆连接，装上退套及螺母，用板手旋转螺母，将胀杆从胀簧中抽出。（图6）

# 9.注意事项及维护保养

⑴ 智能压力数值显示器属精密仪器，使用中注意防震、防潮及连接电线与插头间的用力拉动。

⑵ 每个传感器之间均有离散性，本台检测仪的传感器与主机已经配套标定，不得与其他传感器或主机互换。

⑶ 经常保持检测仪及附件清洁，必要时可在转动部位加注润滑油。液压系统应加注干净的N46抗磨液压油或指标相近的机油。

⑷ 在混凝土上打孔、磨槽时，必须加水冷却，否则将严重影响钻头、磨轮寿命。

⑸检测仪出厂已经经过标定，使用过程中可根据具体情况，每年标定一次。

⑹ 用户不得擅自拆卸仪表及检测仪任何部位，否则将不予保修。

⑺ 为保证检测仪的正确使用，请认真阅读该说明书中各项条款，并参照有关技术标准正确选择检测方案。产品保修一年，我们随时为你提供技术咨询、仪器维护及标定等服务，并真诚的希望您对产品提出宝贵的意见。