HC-6000N智能型高精度

粘结（抗拔）强度拉拔仪

（普通型）

产

品

说

明

书

2009年3月

目   录

1.概述………………………………………………. 2

2.粘结强度拉拔仪…………………………………4

2.1仪器组成…………..…..…………………..4

2.2显示及按键说明……………………………5

2.3 智能中文组态器使用方法………….……… 6

3.功能与参数设置 ………………………..………… 10

3.1数据浏览 ……………………………………10

3.2数据删除…………………………………….11

3.3密码输入…………………………………….12

3.4参数设置…………………………………….13

4.仪器标定 ………………………………………….. 16

5.基本规定……………………………………………..17

4.1取样规定…………………………………….17

4.2期领要求…………………………………….17

6.检验方法……………………………………………17

7.粘结强度计算…………………………………………19

8.粘结强度的检验评定…………………………………20

9. USB驱动安装步骤 ……………………………….  21

附录A  饰面砖粘结力检测记录表………………….23

附录B  试件破坏状态…………………………24

1、概 述

随着我国国民经济的发展，建筑物采用釉面陶瓷墙砖、瓷质砖、陶瓷劈离砖、陶瓷锦砖、玻璃马赛克等（统称为饰面砖）作为饰面材料的工程越来越多，由于饰面砖的施工质量缺少必要的监督检验方法，建筑物外墙饰面砖因粘结强度问题造成脱落，伤人及财产损失的事故时有发生。因此，建筑物外墙饰面砖的粘结强度关系到人民生命财产的安全。

为了加强饰面砖粘结质量的控制，保证工程质量。中华人民共和国建设部于一九九七年颁布了强制性行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ 110—97）和《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144—2004），并于一九九七年十月一日和二OO五年三月一日分别施行。已报批的中华人民共和国行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》中，外墙饰面砖的砖粘结强度必须按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ 110—97）的要求进行检验，并将检验结果作为工程验收的资料。

HC-6000N智能型高精度粘结（抗拉）强度拉拔仪，是依据中华人民共和国行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ 110—97）和《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144—2004）专为检测饰面砖和外墙外保温材料的粘结强度而研制的。根据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ 110—97）的要求，标准块的规格为95mm×45mm和40mm×40mm两种，外墙外保温为40mm×40mm和100mm×100mm两种，它们在满足合格要求时的最小拉力为0.64kN、最大拉力为2.56kN。检测仪在研制时针对饰面砖的粘结强度低和粘结力小的特点，将最大拉力设计为10.00kN，以确保各种粘结力时的检测精度。手动油泵与专用穿心式千斤顶连为一体，结构紧凑，经久耐用，可以连续均匀加荷，采用数字显示系统显示粘结力值，该系统可以自动准确地记录粘结力峰值并给予保持，整机重量约3千克。每台仪器出厂前均由国家法定计量单位测试合格。仪器免费保修一年。

HC-6000N智能型高精度粘结（抗拉）强度拉拔仪是体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品，已在全国许多施工单位、工程质量监督检验中心（站）及监理单位等得到广泛应用，深受广大工程技术人员的欢迎。

该仪器的性能特点如下：

● 4行全中文显示

- 峰值保持功能

- 可存储最多500条数据

- 时间日期显示

- 10段折线修正

- 高速USB 通讯接口（选配）

- 专用上位机软件  （选配）

2、高精度粘结强度拉拔仪

2.1仪器组成

HC-6000N智能型高精度粘结（抗拉）强度拉拔仪由主机和HC-6000N智能数据处理器组成，主机和智能数据处理器结构示意图。

1.手柄   2.活塞架     3.工作油泵   4.拉力杆       5.螺母    6.万向接头  　7.标准块  　  8.传感器    9.接线端子  10. 数据连接线 　 11. 显示窗口    　　 12. 智能数据处理器

仪器同时配有规格为95mm×45mm和40mm×40mm的标准块各一组，每组三个。

2.2 显示及按键说明

HC-6000N智能中文组态器主要由压力传感器和测量显示电路组成，通过数据连接线连接。压力传感器受力产生电压信号，通过20位A/D转换器转换成数字信号，经单片机处理后由液晶显示器显示压力值。

智能中文组态器的面板如下图所示

按键功能说明

：确认当前设定，相当于回车键。

：在主界面中此按下此键可进入仪表设置状态。

：取消当前选项功能，返回上一级菜单。

：数字向左移动功能。

：数值增加功能。在测量状态下有显示数值清零功能。

：数字向右移动功能。

：按住此键3秒可开启/关闭仪表背光显示。测量状态下有峰值保持功能。

：数值减小功能。

：按住此键约2秒可开启/关闭仪表电源。

2.3智能中文组态器使用方法

将HC-6000N智能中文组态器上的传感器连接线连接到主机的传感器接口上，把接头上的紧固圈拧紧。

◆力值测量

①.按住  键3秒钟后仪表显示开机画面（如下图）

5秒钟后仪表自动跳转到主页面（如下图）

②.当指向“力值测量”时按下  键仪表进入力值测量状态（如下图）

先按下  仪表进入峰值测量状态，再按  键将仪表显示数值清零后您尽管加压，最大值将随时保持，使您方便读数。（如下图）

测量完成后按  选择保存，仪表将自动保存此次测量结果。此仪表可以存储500条数据，方便用户更有效的储存、保护数据。

◆强度测量

①.开机进入主界面后按  键使指向“强度测量”然后按  进入强度测量界面。（如下图）

②.在这里您可以按  和  选择您需要的试块大小。（如下图）

Φ

a.40×40      :饰面砖

b.45×95      :饰面砖

c.100×100    :保温材料、饰面砖

d.Φ40        :保温材料

e.Φ50        :保温材料

f.自定义

③．选择 f:自定义 ，可以根据实际需要设置试块尺寸

数值的最后一位是闪烁的，用  和  键可以增加或减小数值，闪烁位为修改位，用 和  来改变闪烁的位置。按  键切换长和宽。

④.选择好试块尺寸，按  键仪表进入强度测量界面

3、功能与参数设置

开机后在任何界面按  键3秒进入功能菜单（如下图）

3.1数据浏览

进入功能菜单选择“数据浏览”按  后进入（如下图）

这时仪表显示的“有效记录：8条”是说明您的仪表当前只存储了8条记录。此仪表最多可存储多达500条的记录。按  选择浏览，仪表显示数据浏览界面（如下图）

界面中的“1”在闪烁，表示现在显示的为第一条数据，用户可以按  和  键来选择数据序号然后按  键浏览，也可以直接按  键一条一条顺序浏览。

3.2数据删除

进入功能菜单选择“数据删除”后按  进入（如下图）

按  键后仪表将所有保存的数据全部删除后显示“删除完成！”后按  即可。

3.3密码输入

进入功能菜单选择“参数设定”按  后仪表显示需要输入密码（如下图）

这时密码的最后一位是闪烁的，用  和  键来改变数字，用 和  来改变闪烁的位置。输入好密码后按  即可。

3.4参数设定

此仪表配有两组密码，分别为“0000”和“1111”。

①密码为“0000”

首先按照3.4的方法输入密码“0000”（可直接按  ）按  后仪表显示该组密码的参数设定界面。在这组密码中用户可设定小数点位数、时间和日期，更改完毕后按  仪表将自动保存设置后退出。（如下图）

②密码为“1111”

仪表显示该组密码的参数设定界面，该组数据是供用户计量时使用。平时用户测量时请勿进入该密码修改参数。

- in-d 小数点位数：测量值显示几位小数位。

- F-r  量程上限:仪表的最大测量数值。

- U-r  量程下限:仪表的最小测量数值。

- In-A 零点：仪表在零测量点的修正系数。

- Fi   满度：仪表在高测量点的修正系数。

- 折线：仪表在低测量点与高测量点之间的修正系数。   （最多10个）该功能为选择功能

当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，并且在订货时不确定其数据，需要在标定时进行修正，可利用仪表的折线运算功能。

单调上升是指在输入信号范围内，输入信号增加，显示数据也增加。不会出现输入信号增加，显示数据反而下降的情况。

①折线运算的相关参数

C-B       ：折线功能选择

C1～C10    ：表示各折线点的测量值

B1～B10    ：表示各折线点的标准值

测量值    ：是指未经折线运算前的显示值

标准值    ：是指经折线运算后的期望显示值

②使用方法

将折线（C-B）参数选择为“OFF”，关闭折线运算功能。仪表接入输入信号后，从小到大增加输入信号，在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值，即得到 C1～C10，B1～B10。将C-B参数选择为“ON”，打开折线功能，并设置C1～C10，B1～B10参数。

③示意图

小于C1的测量值，仪表按后一段的数据向下递推

大于C10的测量值，仪表按前一段的数据向上递推

4、仪器标定

为了保持检测仪的稳定性，保证工程检测的检测精度，应定期对仪器进行校验。通过零点修正参数和满度修正参数可以进行调校，具体步骤如下：

调校前，先连接好智能中文组态器和主机上的传感器，开机预热5分钟

4.1、零点调校，通过零点修正参数in-A

逆时针摇动手柄，直到转不动为止。用力向下按压主机活塞使其复位。待显示器数值稳定后记下显示数值，如果显示数值不为零，可以修改零点修正参数值

零点修正值in-A = 此时的显示值

4.2、满度调校，通过满度修正参数 Fi

轻摇主机手柄，使活塞慢慢升起，当置于活塞上的标准传感器将要接触到测试台时，将显示器数值清零

加压到选定的力值，记录下显示数值

满度修正参数 Fi = 标准力值÷显示数值

5. 基本规定

HC-6000N智能型高精度粘结（抗拉）强度拉拔仪在出厂前均已进行检定并合格。在进行粘结强度检测时，检测仪应在检定有效期内，否则应重新进行检定。

5.1取样规定

现场镶贴的外墙饰面砖工程：每300m同类墙体取1组试样，每组3个，每一楼层不得少于1组；不足300 m同类墙体，每两楼层取1组试样，每组3个。

带饰面砖的预制墙板，每生产100块预制墙板取1组试样，每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。

试样规格为95mm×45mm或40mm×40mm。试样应由专业人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm。

5.2龄期要求

采用水泥砂浆或水泥粘结时，应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检验。当在7d或14d进行检验时，应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。

6. 检验方法

饰面砖粘结力检验的一般操作程序为：

仪器准备→饰面砖准备→粘贴标准块→安装仪器→粘结力试验

检测仪器、工具及材料应符合下列要求：

1.标准块尺寸应与试样规格相同；

2.游标卡尺的精度为0.02mm；

3.手持切割锯采用树脂安全锯片，锯片的尺寸应为150×2.7×1.9(mm);

4.环氧系粘结剂，宜采用型号为914的快速粘结剂，粘结强度宜大于3.0kPa；

5.胶带；

断缝应符合下列要求：

1.断缝宜在粘结强度检验前2d至3d进行切割；

2.断缝应从饰面砖表面切割至基体表面，深度应一致；

3.饰面砖切割尺寸应与标准块相同，其中两道相邻切割线应沿饰面砖灰缝切割；

标准块粘贴应符合下列要求：

1.标准块粘贴前饰面砖表面应清除污渍并保持干燥；

2.粘结剂应搅拌均匀，随用随配，涂布均匀，涂层厚度不得大于1mm；

3.在饰面砖上粘贴标准块时，粘结剂不应粘污相邻饰面砖；

4.标准块粘贴后应及时用胶带十字形固定；

5.粘结剂硬化前的养护时间，当气温高于15℃时，不得小于24h；当气温在5～15℃时，不得小于48h；当气温低于5℃时，不得小于72h；在养护期不得浸入水。在低于5℃时，标准块应预热至70～80℃后，再进行粘贴。标准块的粘贴（如下图）。

1.标准块   2.粘结剂   3.面砖   4.粘结层   5.找平层   6.基体

测试前，在标准块上安装带有万向接头的拉力杆，然后安装专用穿心式千斤顶，使拉力杆通过穿心式千斤顶中心与标准块垂直。调整千斤顶活塞，使活塞升出2mm左右，将智能数据处理器调零，再拧紧拉力杆螺母；测试饰面砖粘结力时，匀速摇动手柄升压，直至饰面砖剥离，并按附录A的格式记录粘结强度检测仪的记录的粘结力峰值，该值即是粘结力值。测试后降压至千斤顶复位，取下拉力杆螺母拉杆。

饰面砖粘结力检测完毕，应按受力破坏的性质及本手册的附录B的格式确定破坏状态，并按本手册的附录A的格式记录。当测试结果为第1、2、8种破坏状态时，应重新选点测试，直至出现第3种至第7种破坏状态之一时为止。

标准块处理应按下列要求进行：

1.粘结力测试完毕，应把标准块放到电热器上烧熔粘结剂，并将表面粘结剂清理干净。

2.待标准块冷却后，应用50号砂纸磨擦表面直至出现光泽后涂上机油。

3.应将标准块放置干燥处；使用前应检查表面，并清除锈迹、油污。

7.粘结强度计算

单个饰面砖试件粘结强度应按下列公式计算：

R=X/S

式中   R---粘结强度（MPa），精确至0.01MPa;

X---粘结力读数（1N）;

S---试样受拉面积(mm) 。

平均粘结强度应按下列公式计算：

R=

式中：  Rm---粘结强度平均值（MPa），精确至0.1MPa;

Ri---单个试件粘结强度值(MPa) 。

试样受拉面积应按实际的切割面积计算，测量精度为0.1mm。

8.粘结强度的评定

- 在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖，其粘结强度同时符合

以下两项指标时可定为合格：

（1）每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa；

（2）每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPa，但不应小于0.3MPa。

当两项指标均不符合要求时，其粘结强度应定为不合格。

2.与预制构件一次成型的外墙板饰面砖，其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格：

（1）每组试样平均粘结强度不应小于0.6MPa；

（2）每组可有一个试样的粘结强度小于0.6MPa，但不应小于0.4Mpa。

当两项指标均不符合要求时，其粘结强度应定为不合格。

3.当一组试样只满足1或2项中的一项指标时，应在该组试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。若检验结果仍有一项指标达不到规定数值，则该批饰面砖粘结强度可定为不合格。

9、USB驱动安装步骤

安装“HC系列检测仪软件”,运行安装程序，指定安装路径，根据提示信息安装即可。

仪表开机，连接USB线，在计算机上会弹出下列几个对话框，按照相应的提示信息安装即可。（参照图片上的红色提示）。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

步骤6

USB驱动安装完成后，就可以运行“HC系列检测仪软件”，进行数据读取，报表导出等。

附录A   饰面砖粘结力检测记录表

附表A

| 委托单位 |  | 检验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 环境温度 |  |
| 仪器及编号 |  | 粘结剂 |  |
| 基体材料 |  | 粘结材料 |  | 饰面砖品种及牌号 |  |
| 编号 | 龄期 (d) | 试件尺寸 (mm) | 受拉面积 (mm) | 粘结力 (kN) | 粘结强度 (MPa) | 破坏 状态 | 抽样 部位 | 备注 |

检测单位：             审核：            检测员：

附录B    试件破坏状态

见仪器配带的

中华人民共和国行业标准JGJ 110-97《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》第10页附录B试件破坏状态