一、校准
测量前需进行如下校准：
1) 将氧传感器插头从主表上拔出。
2) 按“on/off”键使仪表开机。将“DO/O2”键打到“O2”位置。按“回零”按钮(ZERO )显示读数为0。
3) 将氧传感器插头插入主表插口，开机。至少等5分钟直到读数稳定且不再变化。按校准(O2 CAL )键直到数值显示为20.9或20.8（因为氧在空气中所占比例典型值是20.9%，所以可利用此值进行快速准确的校准）。
4) 校准注意事项：
5) 校准应在宽阔通风的环境下进行，这样可获得较好效果。|

二、溶氧测试
1) 完成以上的校准后仪表就可以进行DO测量了。
2) 将“DO/O2”键打到“DO”位置。
3) 探头含盐量百分比补偿：
A：首先按下“%Salt Button”键，会显示：
B：每按“Factor Adj. Button”键一下会增加1%的含盐浓度，调整直到读数显示需要的浓度。然后再按下“%Salt Button”键以完成含盐量调整步骤。这时仪器将采用新的含盐浓度参数。
C：若待测溶液是纯水或盐分浓度可以忽略，则调整含盐量为0%。

4）探头所处和海拔高度调准
一般的溶氧测试是被认为在海平面上进行的。但如果测试环境不是在海平面上（0米），就应该调整高度参数。
A：首先按下“MT Button”键，会显示：
B：每按“Factor Adj. Button”键一下会增加100米的水平高度，调整直到读数显示需要的高度。然后再次按下“MT Button”键完成高度调整。这时仪器将采用新的海拔高度参数。

5）a. 将探头浸入到被测量液体中至少10cm。这样可利于温度传感及自动温度补偿。
b. 由于探头与被测液之间要达到热平衡，如果两者之间温差有几度，平衡过程可能需要几分钟。
6）a. 为了能对任何给定溶液进行溶氧测量，探头尖的浸润要充分。请确保液体接触探头的速率至少为0.2~0.3米/秒，或者搅动探棒。
b. 在实验室测量时，推荐使用电磁搅拌器进行搅拌以使液体达到一定的速率，通过此方法，可使由于溶液中空气中的氧的渗透而造成的误差减到最小。
7）在进行了一系列测试以后，请用普通自来水仔细冲洗探头。

三、空气中含氧量测量
1) 仪表经过校准后就可以进行测量了。
2) 将“DO/O2”键打到“O2”位置。
3) 显示屏上会显示空气中含氧百分比。

四、温度测试
在测量过程中，显示器下方将显示所测溶液温度。
*按“℃/℉ Button”键会转换数据单位（℃/℉）。

五、数据保持
在测量过程中按下“DATA HOLD ”将会保持显示数据而且显示屏会出现“D.H”标志。
*再次按下“DATA HOLD ”键将退出数据保持功能。

六、数据记录（最大最小与平均值）
*数据记录功能会显示最大/最小值和平均值。要启用该功能，按 “MEMORY RECORD ”键一下，显示屏将出现“REC”符号。
*当“REC”符号出现在屏幕上时：
1）按下“MEMORY CALL ”键，最大值及“Max”标志将会出现在屏幕上。
2）再次按下“MEMORY CALL ”键，最小值及“Min”标志将会出现在屏幕上。
3）再次按下“MEMORY CALL ”键，平均值及“AVG”标志将会出现在屏幕上。
4）如需退出数据记录功能，只须再按下“RECORD”键，屏幕将会显示平常读数。

注意事项：

一、禁止自动断电功能。（溶氧仪DO-5510HA）
1）仪器加入了自动断电功能以延长电池的寿命。如果在十分钟内没有按任何按钮，仪器将自动关机。要取消该功能，只需在测量过程中选择记录功能，就是按下“RECORD”键即可。
2）仪器还加入了显示对比调整功能。该功能可以通过调整“LCD CONTRACT AJUST”键来实现。

二、溶氧仪DO-5510 HA维护
当溶氧仪无法正常校准或读数不稳定时，请检查氧传感器探头内电解液是否用完以及隔膜是否已脏，如果是的话，请重新填充电解液、更换隔膜后再重新校准。

2-1更换隔膜和电解液
溶氧探头组件由铁弗龙隔膜制成位于探头顶部。隔膜允许电解液中的氧分子透过但不给较大的分子透过。以此特性，氧将会扩散到探头所含的整个溶液中，因此其提浓度将可继而由测试环节进行量化。
该隔膜相当娇贵且在与硬物接触时容易损坏，如果该隔膜损害则必须按如下方法进行更换：
1）拧下电极头（8-3，Fig.2）和电解液盒（8-4，Fig.2），将旧电解液从电解液盒中倒出。
2）拧下电解液盒（8-4，Fig.2）及探头（8-7，Fig.2）。
3）放入新的隔膜（8-5，Fig.2）到电解液盒的上缘并带有O型环（O-ring）（8-6，Fig.2），然后与探头（8-7，Fig.2）组装到一起。
4) 填充新的电解液（OXEL-03）到电解液盒（8-4，Fig.2）。
5）拧回电解液盒组件（包括8-4，8-5，8-6，8-7，Fig.2）到电极头（8-3，Fig.2）。

2-2更换电池
当LCD左角显示“LO BAT”时表示应更换电池。（不过电池还可再用几个小时直到读数真的不准确）。
推开电池背盖取出电池，换上9V电池（最好是碱性高能电池），然后装回背盖。