客户须知

W-COD8000化学需氧量在线分析仪安装条件

一 、安装环境：

（1）环境温度:5℃-40℃；相对湿度：<90%

（2）在线仪表应在室内安装.

（3）在线仪表安装位置，应能使仪表的排水口高于取水采样地点的水样液面。

（4）在线仪表应避免阳光直射，风吹雨淋、溅水。避免剧烈机械振动。

远离腐蚀性、易燃易爆及有机性气体和强电干扰。

二 、仪器外部材料部分：

- 仪器厂家标配：

（1）预处理设备一台。

（2）2.5L试剂桶一个，盛载流液。

（3）2.5L试剂桶一个，盛反应回流液。

（4）0.5L试剂瓶两个，盛标准溶液。

( 5 ) 进样管随机标配5米，超出部分由使用方自购。

- 使用方准备：

（1）污水泵一台，220V，0.5kW，吸程3米或扬程6米，自吸泵或潜水泵均可，用户可自购或从仪器厂家采购。

（2）泵电源线长度为取样点至仪器内部距离。

（3）仪器电源线长度为配电盘至仪器内部距离。

（4）进样管长度为取样点至仪器距离。

（5）电源线护套管（ф20PVC）长度为污水泵至仪器距离。

（6）电源线护套管（ф20PVC）长度为配电盘至仪器距离。

（7）进样护套管（ф32PVC）长度为取样点至仪器距离。

（8）溢流管（ф20PVC）长度为仪器至漏或排水口距离。

（9）出水管（ф20PVC）长度为仪器至地漏或排水口距离。

三、 建筑部分 ：

- 室内屋顶、楼板等施工完毕，不得有渗漏。

- 室内地面基层施工完毕，并已经完成了给水排水的施工工程。

- 在线仪表安装地点的基层达到允许的安装强度，无机械振动。

- 门窗已经安装完毕，仪器安装施工的所用道路通畅。

- 仪器前面板机箱开门处，应保留1M以上的维护保养的操作空间。

- 室内靠排水口一侧墙底部开一个ф100预留孔供管路走线。

- 室内装有冷暖空调，配有2kg以上压力的自来水接口。

四 、电气部分：

- 仪器应提供单独供电的交流电源，单相4匹漏电保护开关的配电盘

- 交流供电的电源应平稳可靠，供电电压AC90~264V；频率：50HZ±1%；容量：1KVA。

- 电源至在线仪表的供电方式采用单相3线方式，必须提供火线（L）、零线（N）、保护接地线（PE）。

以上请贵公司确认并回传，以便我公司安排技术人员做好现场服务。