目    录

- 注意事项   ……………………………………1

- 各部件名称 ……………………………………2

- 各部件安装 ……………………………………4

- 操作      ……………………………………6

- 配置图表  ……………………………………10

- 技术参数  ……………………………………12

- 故障处理  ……………………………………13

1注意事项

1-1 操   作

（一）不应让部件直接暴露在阳光下，应放置在干燥、清洁的环境中，避免高温和剧烈振动。

（二）显微镜是一种精密仪器，应小心轻放，在运输过程中避免冲击和碰撞。

（三）为了不影响像的清晰度，避免污物或手指印留在镜片表面。

（四）不能用相反方向转动左右变焦手轮，否则会发生故障。

（五）从大型摄影机上取出胶片时，应用单手扶住摄影机，以免它倾倒。

1-2 维护和保养

- 所有的镜片都应保持清洁。若有细小灰尘，可用吹气球吹去或棉纱轻轻抹去；若有油迹和手指印，可用蘸有少量比例为3：7的乙醇乙醚混合液的棉纱轻轻抹去。

- 不能用有机溶剂去擦拭显微镜的其余表面，特别是塑料制品的表面，应用中性洗涤剂进行清洁。

- 不应自行拆装显微镜，以免使显微镜性能受到影响。

- 显微镜不使用时，应用防尘罩盖好，使之不与灰尘接触，并贮藏在隔绝湿气的地方，以免生锈或发霉。

- 为保持显微镜的性能，建议进行定期检查（详情可与就近的代理商联系）。

2各零部件名称

2-1 XTL7045-B2

眼罩

目镜

视度调节环

显微镜镜体

照明器组件

变焦手轮

调焦手轮

灯源锁紧螺钉

玻璃工作板

压片

支架

2-2 XTL7045-T2

视度调节环

眼罩

变焦手轮

目镜

镜体锁紧螺钉

显微镜镜体

调焦手轮

玻璃工作板

支架

压片

3各零部件的安装

3-1 XTL7045-B2

眼罩

目镜

显微镜镜体

照明器

镜体锁紧螺钉

压片

玻璃工作板

支架

3-2 XTL7045T2PH/CTV

4操作

4-1 玻璃工作板的使用

- 可用手指指尖从凹处直接将工作板掀起（如

图1）。

图1

4-2 调焦机构松紧度的调节

（一）要调节调焦机构的松紧度，可用手握住其中一只手轮，通过                     旋转另一只手轮来达到。松紧依赖于手轮的旋转方向：顺时针方向旋紧，逆时针方向松开。（如图2）

（二）将调焦机构的松紧度调整合适，可以防止显微镜镜体在观察过程中随托架自行下滑，也使调焦比较舒适。

图2

4-3 标本的放置

（一）把标本放置在玻璃工作板的中间。如果有必要用压片压住标本。

（二）用照明器照亮标本。

4-4 视度调节及调焦

（一）旋转变焦手轮到最大倍率。

（二）旋转视度调节环到0刻线位置。

图3           （三）通过右边的目镜观察，如果像不清晰，旋转调焦手轮使标本

像清晰。

（四）旋转变焦手轮到最小倍率。

（五）通过右边的目镜观察，如果像不清晰，旋转右视度调节环②使标本清晰（如图3）。

（六）再旋转变焦手轮到最大倍率。通过右边的目镜观察，如果像不

清晰，可重复以上3到5步骤，这可使视度调节更精确。

（七）旋转变焦手轮到最小倍率。通过左边的目镜观察，如果像不清晰，旋转左视度调节环①使像清晰（如图3）。

4-5 瞳距的调节

用手握住左右棱镜箱，按图4箭头所示方向，转动左右棱镜箱，直到双目观察感到舒适为止。

图4             4-6 目镜罩的使用

（一）对于不带眼镜的人，应用手握住视度调节环，使其不发生转

动。通过旋转目镜，使目镜罩能与观察者的眼部较好得贴合。

（二）对于带眼镜的人，可将目镜罩取下再进行观察。

4-7 安装和拆卸分划板

- 从目镜上旋下压圈（如图）。

- 清洁分划板①。将分划板有刻线的一面朝下装进压圈

（三）将带有分划板的压圈再旋进②目镜，直到旋紧为止。

（四） 要拆卸分划板时，从目镜上旋下③压圈，取出分划板，用干

图5            净的纸包裹后保存。

4-8 照明器的安装

- 把照明器组件①的凸台对着灯源固定螺钉②插入托架，然后

旋紧螺钉；（如图6）

（二） 把电线插头插到立柱③的插座上。

图6

4-9 选择光路

利用拉杆向里向外的移动，实现双目观察与摄影摄像的切换。拉杆向外移动，可进行摄影摄像；反之，拉杆向里移动，可进行双目观察。无论选择何种光路，必须使拉杆移动到底为止。

图7

4-10 装配摄影接筒和摄影目镜

（一）把摄影目镜插入三通头目镜座中。

- 把摄影接筒罩在三通头目镜座上，然后旋紧锁紧螺钉。

图8

4-11  CTV位置的调节

- 通过旋转调焦镜座可以对CTV进行调焦，使CTV到需要的位置。

（二）注：一般上下调节1~2mm即可。（如图9）

图9

4-12 底座透射照明亮度的调节

（一）按底座上的图标①所示，旋转亮度调节旋钮，顺时针旋转，     则亮度增强；反之，则亮度减弱（如图10）。

图10

4-13灯泡的更换

（一）把手指放在工作板的一个凹槽内，向上抬起并取出工作板（如图1）。

（二）用手捏住灯泡，从插座内抽出灯泡。

（三）取一个新灯泡，将灯泡插脚插入插座的孔中。插入时应插到

图11            底。

★将灯泡插入时，不要用力过猛，只需轻轻将插脚推入插座即可。

（四）重新放上工作板。

图12

4-14 保险丝的更换

（一）用小螺丝刀将保险丝座旋出。从保险丝座上抽出保险丝①（如图13）。

- 更换新的保险丝，按上述相反的过程进行即可。

图13

5配置图表

5-1  XTL7045显微镜配置表

| 配 置 | 整 机 型 号 |
| --- | --- |
| 部 件 | 规 格 | XTL7045B1 | XTL7045B2 | SZM45B3 | SZM45T1 | SZM45T2 | SZM45T3 |
| 目镜 | SZMEWh10X20 | O | O | O | O | O | O |
|  | SZMEWh15X15 |  |  |  |  |  |  |
|  | SZMEHWh20X10 |  |  |  |  |  |  |
| 双目观察头 | SZM7045 | O | O | O |  |  |  |
| 三通观察头 | SZM7045TR |  |  |  | O | O | O |
| 大物镜 | SZMAO0.5/165mm |  |  |  |  |  |  |
|  | SZMAO1.5/45mm |  |  |  |  |  |  |
|  | SZMAO2/30mm |  |  |  |  |  |  |
| 调焦托架 | SZMA1 | O | O | O | O | O | O |
| 机架 | SZMST1 | O |  |  | O |  |  |
|  | SZMST2 |  | O |  |  | O |  |
|  | SZMST3 |  |  | O |  |  | O |
|  | SZSTL1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SZSTL2 |  |  |  |  |  |  |
| 变压器 | SZT1 |  |  |  |  |  |  |
| 反射照明器 | SZML1 |  | O | O |  | O | O |
| 照明器托架 | SZFH1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SZPD1 |  |  |  |  |  |  |
| 摄影装置 | SZMPH |  |  |  |  |  |  |
| 摄像接筒 | SZMCTV |  |  |  |  |  |  |
| 宝石夹 | S/ST-GC |  |  |  |  |  |  |
| 暗场聚光镜 | ST-30-2L-HJ-01 |  |  |  |  |  |  |
| 环形荧光灯 | SZRL | O |  |  | O |  |  |
| 包装 | 内包泡沫 外包纸箱 | O | O | O | O | O | O |

“O”为随机必配件，其余为选购件。

6技术参数

6-1 SZM7045/SZM7045TR

| 目镜 | 标准配置 | 附加大物镜 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.5X | 1.5X | 2X |
|  | 工作距离100mm | 工作距离165mm | 工作距离45mm | 工作距离30mm |
|  | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 |
| 10X/20 | 7X | 28.6 | 3.5X | 57.1 | 10.5X | 19 | 14X | 14.3 |
|  | 45X | 4.4 | 22.5X | 8.9 | 67.5X | 3 | 90X | 2.2 |
| 15X/15 | 10.5X | 21.4 | 5.25X | 42.8 | 15.75X | 14.3 | 21X | 10.7 |
|  | 67.5X | 3.3 | 33.75X | 6.7 | 101.25X | 2.2 | 135X | 1.7 |
| 20X/10 | 14X | 14.3 | 7X | 28.6 | 21X | 9.5 | 28X | 7.1 |
|  | 90X | 2.2 | 45X | 4.4 | 135X | 1.5 | 180X | 1.1 |

6-2 底座电器规格

| 型号 构成 | SZMST1 | SZMST2 | SZMST3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 无 | 220V-50Hz、110V-50/60Hz | 220V-50Hz、110V-50/60Hz |
| 变压器 | 无 | 内置0~12V、连续调光 | 内置0~12V、连续调光 |
| 照明器 | 上光源 | 无 | 12V/15W卤素灯 | 12V/15W卤素灯 |
|  | 下光源 |  | 12V/15W卤素灯 | 220/110V、7W荧光灯 |

- 这个工作距离是固定的，不随倍率的改变而改变。

- 使用辅助物镜后，总放大率=物镜放大率X目镜倍率X辅助物镜倍率

目镜视场

物方视场（mm）=

物镜放大率X辅助物镜倍率

- 摄影装置上底片的放大率=物镜放大率（X辅助物镜放大率）X摄影目镜放大率

- 摄像装置上底片的放大率=物镜放大率（X辅助物镜放大率）XC型摄像接筒中级放大率

7故障处理

如果由于使用不熟悉，而使显微镜性能不能充分发挥，那么下表可以为你提供一些解决办法。

| 问 题 | 原 因 | 解 决 办 法 |
| --- | --- | --- |
| 1、双像不重合 | 瞳距调节不正确 | 修正瞳距 |
|  | 视度调节不正确 | 重新进行视度调整 |
|  | 左、右目镜倍率不同 | 安装相同的目镜 |
| 2、视场内有脏东西 | 标本上有脏物 | 清洁标本 |
|  | 目镜表面有脏物 | 清洁目镜 |
| 3、像不清晰 | 物镜表面有赃物 | 清洁物镜 |
| 4、变焦时像不清晰 | 视度调整不正确 | 重新进行视度调节 |
|  | 调焦不正确 | 重新进行调焦 |
| 5、调焦手轮不灵活 | 调焦手轮锁得太紧 | 适当放松 |
| 6、在观察过程中，显微镜镜体自行下降，使像不清晰 | 调焦手轮太松 | 适当锁紧 |
| 7、观察目镜或摄影摄像的视场内有切割 | 拉杆移动未到位 | 将拉杆移动到位 |
| 8、当变焦时，视频监视器上图像不清晰 | 摄像焦深调节不当 | 利用摄像接筒上的调焦环重新进行摄像焦深调节 |
| 9、眼睛很容易疲劳 | 视度没有调节正确 | 正确调节视度 |
|  | 照明亮度不合适 | 调整调光旋钮 |
| 10、开关接通时灯泡不亮 | 无电源 | 检查电源线的连接 |
|  | 灯泡未插入 | 正确地插入 |
|  | 灯泡坏了 | 更换 |
| 11、灯泡突然烧坏 | 使用了非指定的灯泡 | 用指定灯泡更换 |
|  | 电压过高 | 控制电压（如使用稳压器） |
| 12、照明亮度不够 | 使用了非指定的灯泡 | 用指定灯泡更换 |
|  | 电压太低 | 增加电压 |
| 13、灯泡闪烁或不稳定 | 灯泡快要坏了 | 更换 |
|  | 灯泡安装不稳定 | 检查并稳固地插入 |