YXQ-LS-18SI自动手提式灭菌器  电加热方式

一、简    介
    灭菌器是利用饱和蒸汽对医疗器械、敷料、药液、玻璃器皿等进行消毒灭菌的设备。具有效果优良、操作简易、安全可靠等优点。适用于医疗、印染、科研、食品、保健站等单位使用，是理想的灭菌设备。
 
二、结 构 特 点
★容器外形为手提式结构，灭菌器外桶、灭菌桶和盖选用不锈钢材料制成。
★主体安装有压力控制器，用户可以根据消毒物品，更加方便地实现对压力的设定及控制。
★容器盖装有安全阀、放汽阀。安全阀压力超过0.14兆帕后能自动释放过高的压力，性能可靠，灭菌前打开放汽阀可排放冷空气及灭菌结束时进行上排汽。
★容器盖装有双刻度压力表，具有压力、温度读数指示，观察清晰。
★容器具有定时开关,用户可以参照规定的灭菌物品，所需的灭菌时间进行设定，达到灭菌设定时间，灭菌结束指示灯亮。
★容器具有自动保护功能，当容器内断水时，电路将自动切断，加热器停止工作，有效保护设备使用，同时峰鸣器响起，提醒用户注意补充水量。
 
三、技 术 参 数
1．电源电压：～220V  50HZ； 功率：2KW；
2．额定工作压力：0.14MPa； 工作温度：126℃；
3．压力控制范围：0.05～0.17MPa；
4．安全类别：I类；

5. 定时范围：0-60min

- 灭菌室尺寸：φ280*290mm
7. 环境温度：5℃－40℃；相对湿度≤93%RH。

YXQ-LS-18SI自动手提式灭菌器使用方法

a.把灭菌桶从灭菌器中取出后，在灭菌器内加入清水，所加水位必须至灭菌桶脚处筛板。
连续使用时，必须在每次灭菌后补足水量，以免干烧而发生重大事故。
   b.将待消毒的物品，予以妥善包扎、有顺序的放入灭菌桶内的筛板上，相互之间留有间隙。这样有利于蒸汽的穿透，提高灭菌效果。
   c.将灭菌桶放入主体内，然后将盖上的软管插入灭菌桶内侧，对正盖与主体的螺栓槽。用力均匀地将相对方位蝶形螺母旋紧，使容器盖与主体密合。
   d.接通电源后，先将定时器旋钮指示线旋至（ON）处。压力控制器调至刻度线的中间位置，再打开工作电源开关，工作指示灯亮灭菌器开始加热。待加热至工作指示灯灭，灭菌指示灯亮。此时，压力控制器上所对应的位置即为压力表上所指示的压力和温度数值。如所需压力温度大于压力表上所指示的压力和温度，则把压力控制器再逆时针旋一点，反之则顺时针旋。这样经过几次试验，就能达到用户所需的压力及温度。
    开始时必须将（7）放汽阀搭子推至垂直（放汽）位置，使容器内冷空气逸出，待见器内有较急蒸汽喷出时，立即将搭子扳至水平（关闭）位置。随着容器内压力达到压力控制器所设定压力时，可根据需要设定灭菌时间。
灭菌
1．当容器内达到灭菌器所设定压力后，（10）面板上的灭菌指示灯亮，用户即可将定时器旋钮顺时针旋至所需灭菌时间，灭菌器即进入自动计时灭菌。此时灭菌开始，此时会出现灭菌指示灯与工作指示灯交互闪烁现象，表明已达到恒温恒压状态。
2．定时器的使用方法：在设定定时器的定时时间时，先旋过需要定时的位置一段再回旋到需要定时的位置。例如：需要设定10min，先旋转定时过10min到20min间，再旋到10min，此时已设定好灭菌时间。
3．达到设定灭菌时间，定时器指针回归零位（OFF），工作指示灯和灭菌指示灯灭，提示用户灭菌结束。
4．灭菌结束时，必须先将电源切断，停止加热并打开（7）上放汽阀再待数分钟后排尽蒸汽，直至压力表指针恢复至零位，才能将容器盖开启。

YXQ-LS-18SI自动手提式灭菌器注意与维修

1．堆放灭菌物品时，严禁堵塞（7）放汽阀的出气孔，必须留出空位保证设备畅通放气，否则安全阀因出气孔堵塞不能工作，造成事故。
2．每次使用前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。
3．灭菌液体时，应将液体罐装在硬质的耐热玻璃瓶中，以不超过3/4体积为好，瓶口选用棉花纱塞，切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。
特别注意：在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽，必须待压力表指针回复到零位后方可排放余气。
4．对不同类型，不同灭菌要求的物品，如敷料和液体等，切勿放在一起灭菌，以免顾此失彼，造成损失。
5．灭菌结束时，压力表指针必须恢复零位，将放汽阀搭子置于放汽方位。使外界空气进入灭菌器内，真空消除后，容器盖即可开启。
6．压力表使用日久后，压力指示不正或不能恢复零位，应及时予以检修，平时应定期与标准压力表相对照，若不正常，应更换新表。
7．平时应将设备保持清洁和干燥，方可延长使用年限，橡胶密封垫圈使用日久会老化，应定期更换。
8．在使用中，当压力表指示0.165MPa时，安全阀不启动，应立即切断电源，开启放汽阀，当压力表指示0MPa时稍等1-2分钟，打开容器盖并及时更换安全阀。