卧式圆形压力蒸汽灭菌器

性能和特点：

1. 灭菌过程自动控制，无需监管，适用方便。

2. 具有烘干功能，达到灭菌物品的干燥作用。

3. 设有超温、超压自动保护装置。

4. 安全联锁装置：门未关紧时好、蒸汽不能进入内层主体并报警，灭菌室内压力大于0.027MPa时，门被联锁，不能开门。

5. 超压保护：压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护。

6. 低水位保护装置：水未到高水位不能启动，低水位缺水时自动断电保护。

7. 过电流保护：电流过载时，电源断路器便自动切断电源。

8. 灭菌室由优质不锈钢制作。

技术参数：

| 技术参数 | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室容积 | 150L φ480×850mm | 200L φ515×1000mm | 280L φ600×1000mm | 400L Φ700×1100mm | 500L Φ700×1300mm |
| 额定工作压力 | 0.22 MPa |
| 额定工作温度 | 134℃ |
| 灭菌温度选择范围 | 40℃ - 134℃ |
| 灭菌、干燥时间选择范围 | 0-60 min |
| 热均匀度 | ≤± 2℃ |
| 功率/电源电压 | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz |
| 外形尺寸 | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
| 毛重/净重 | 320/240 KG | 350/260 KG | 465/365 KG | 530/520 KG | 580/470 KG |