RO DI去离子纯水机(自来水为水源)

| 名称 | 标准型 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | RO DI |  |  |
| 系统流程 | PF+AC+RO+DI |
| 应用领域 | 超纯水系统进水、微生物培养基用水、精细化工、气/液相色谱、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水等 |
| 进水要求 | 城市自来水：TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) |
| 纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+自康PP滤芯×1+自康活性炭滤芯×2 |
|  | RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 |  |
|  | 后置纯化单元 | 去离子纯化柱×2 (进口树脂) |  |
| DI去离子水指标 | 电阻率 | 15-18.2MΩ.cm |
|  | 电导率 | 0.067-0.055 μs/cm |
|  | 颗粒物(>0.22μm) | <1/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) |
|  | 微生物/细菌 | <1CFU/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) |
| RO反渗透水指标 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%) |
| 产量(25℃) | 15升/小时* |  |
| 瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶) |
| 出水口(电动按钮) | 2个：RO反渗透水，DI去离子水 |
| 性能特点 | 国内独家一次注塑成型进口塑料机箱，机顶盖可快速旋开，无需开箱即可快速更换预过滤柱，符合GLP规范；全自动压力传感器控制工作，RO膜自动防垢冲洗，自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机。 |
| 外型尺寸/重量 | 长×宽×高：41×22×42 cm/约20Kg |
| 电源/功率 | 220V、50Hz/标准型：48W |
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS测试笔+附件包 |

- 进水TDS=200ppm，25℃，50psi和15%回收比下测得。

- GPD＝加仑/天，1加仑＝3.78升。

- 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。

- PF：预过滤 AC：活性炭 RO：反渗透 DI：离子交换