SZ-1数字周波表

一．概述

SZ-1数字周波表采用进口CMOS集成电路制造，是一种操作方便、读数清晰、直观准确、灵敏度高、性能稳定的电子测量仪器。本仪器外形美观，工艺精良，使用方便，主要用来测量工频的频率，也可以测量在一定范围内的其它各种波形的频率，可供发电厂、变电站监测工频电源以及电子工程设计、无线电检测、生产试验、电工、电讯及工业维修等应用。

二．技术参数

1﹑频率测量范围：1.000Hz~99999Hz

2﹑量程转换：自动

3﹑测量波形：任意波形

4﹑测量电压：10V~100V，100V~500V

5﹑测量精度：±0.02%±1个字

6﹑分 辨 率：0.001Hz

7﹑采样周期：约0.25秒

8﹑输入阻抗：10V~100V(300KΩ)   100V~500V(3300KΩ)

9﹑显示方式：5位LED数字显示

10﹑电源电压：AC 220V 50Hz转DC 5V

11﹑使用温度：0℃~40℃

12﹑使用湿度：≤85%RH

13﹑保存温度：-10℃~50℃（无凝露）

14﹑外形尺寸：90mm×210mm×230mm

15﹑重    量：1kg

16﹑功    耗：≤0.5W

三．原理及特点

本仪器采用美国Microchip公司高性能单片机作为中央处理器，该处理器据有可靠性高、抗干扰能力强、数据处理功能强、运算速度快、超低功耗等特点。测量时，被测信号进入处理器，处理器将若干个周期的时间总数通过数据处理器得出单个周期的时间值，再由内部计算器计算出频率值，通过显示屏显示出来。

工作方框图如下：

四．面板示意图

① 面板           ② 显示器        ③ 电压选择开关

④ 电压指示灯     ⑤ 电源开关      ⑥ 信号输入插孔

⑦ 输出插头       ⑧ 电源转换器    ⑨ 电源输入插头

五．使用方法

1﹑将电源转换器输入插头插入220V交流电源，输出插头插入周波表背面DC 5V插孔。

2﹑打开周波表的电源开关。

3﹑将被测电压选择开关拨到正确位置。

4﹑将测试线插入信号输入插孔。

5﹑将测试线鳄鱼夹接到被测电压。注意：红夹接信号（火线），黑夹接地线。

6﹑周波表上显示的数据即是被测电压的频率值。

六．提示

1﹑如果显示器显示“-----”，说明被测频率超量程。

2﹑有时要等几秒钟，数据才会到正确值。

七．运输及保存

1、运输：本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱。仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

2、储存：仪器平时不用时，应储存在环境温度-10℃～50℃，相对湿度不超过85%，通风无腐蚀性气体的室内。存储时不应紧靠地面和墙壁。

3、防潮：在气候潮湿的地区或潮湿的季节，一定要注意防潮。

4、防曝晒：仪器在室外使用时，尽可能避免或减少阳光的曝晒。

八．维修

本仪器严格按照国家标准和企业标准制造，每一台仪器都经过严格的出厂检验。如果在使用中发现问题，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取最便捷、最快速的方式为您服务。

本产品免费保修壹年，终身维修。在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换；用户附带的其他费用，如运输费用等由用户承担。由下列情况造成的损失，将酌情收取修理费用：

1、由于管理疏忽大意，仪器进水，而导致仪器的损坏。

2、不经同意，自行拆卸仪器，更换零部件引起的损坏。

3、由于自己在高空测量时，不小心把仪器摔下，而引起的损坏。

4、由于不可抗拒的自然力、等等力量，而引起的损坏。

九．配套

1﹑铝合金箱                            1个

2﹑SZ-1数字周波表                      1台

3﹑电源转换器                          1个

4﹑测试线                              2根

5﹑使用说明书                          1份

6﹑合格证                              1份

7﹑产品试验报告                        1份

电话：028-85535252    18113005055

# Text boxes

显示

计算器

周期个数

周期总数

被测信号

⑨

⑦

⑧

⑥

⑤

④

③

②

①