AZ8859的校正及检查步骤

校正

- 组装完成的主机进行校正或检查前需置于室温周温约30分钟，将主机装上9V电池，按住“℉/℃”键不放，接着按扳机，LCD会显示“0”，校正开始。

- 将主机对着周温标准的黑体，平行并距离5cm±1cm，然后按“℉/℃”键，再按“BACKLIT”键，LCD会出现数字“1”，主机仍然对着周温标准黑体，连续再按3次“℉/℃”及“BACKLIT”键，LCD由数字“1”转换为“2”、“3”、“4”。

- 将主机倒放在110℃黑体前方治具上，按“℉/℃”键后再按“BACKLIT”，LCD会显示数字“5”。

- 再将主机移放至310℃黑体前方治具上并倒放之，然后再按“℉/℃”键后，接着按“BACKLIT”键，LCD会显示出周温之温度，再将主机移开，然后将Jumper用镊子取出放置在旁，待5分钟后在做检测，。注意：校正好的主机不可放置于110℃或310℃黑体旁边。

检查

- 将主机放置于距离周温标准黑体5cm±1cm处不动，按住扳机，检测周温标准黑体于LCD上是否显示室温度±2℃

- 将主机倒放在115℃黑体前方治具上，按住扳机约1秒钟后移开，检测其温度应是110℃±2℃。

- 将主机倒放在115℃黑体前方治具上，按住扳机约1秒钟后移开，检测其温度应是115℃±2℃。

- 将主机倒放在310℃黑体前方治具上，按住扳机约1秒钟后移开，检测其温度应是310℃±2℃。

- 主机于110℃及115℃黑体测试时，若所得之温度并非110℃±2℃或115℃±2℃时，则再套上Jamper，先按住“BACKLIT”，再按住扳机，LCD会显示并改过之初始值“4”。

- 以“4”为基准值，按“BACKLIT”键可做数值之更改，再往上增加“1”时，温度可减低0.6℃，依次类推，最低可降至2.4℃左右，同理能往上递减“1”时，温度可提高0.6℃，最高可升至2.4℃左右。

- 若所得之110℃及115℃温度过高或过低，超过2℃时须重新校正。