恒温恒湿试验箱自检校验方法

- 技术要求

1、温度

    - 水泥试件：20±1℃

    - 砼试件：20±3℃

  - 湿度大于90%。

- 校验项目及条件

  - 校验项目

    - 外观及资料

    - 温度

    - 湿度

  - 校验用器具

干湿温度计：分度值0.1℃

- 校验方法

将试验箱温度显示器上的上限值定为21℃或23℃，下限值定为19℃或17℃，放入干湿温度计，测试温度显示器上的数值是否与温度计显示一致。

- 校验结果处理

全部校验项目均符合技术要求为合格。

- 校验周期、记录与证书

校验周期为24个月，校验记录格式见下表，校验证书格式见附录Ⅰ。

注意：不同恒温恒湿试验箱校正方法可能稍有偏差，以购买商家提供的校正方法为主。

恒温恒湿试验箱校验记录

送检单位                         仪器偏号               校验号

| 项 目 | 校 验 数 据 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 资料 运转状况 |  |
| 温 度 | 1、上限值 ℃ 2、下限值 ℃ |  |
| 湿 度 | % |  |
| 校验结论： 校验员 核验员 校验日期： 年 月 日 |