ＡＷＡ５６３３型声级计

使

用

说

明

书

杭州爱华仪器有限公司

2003 年 12 月

0

目录

1 前言………………………………………………… 2

2 主要技术性能……………………………………… 2

3 结构及功能………………………………………… 3

4 使用方法…………………………………………… 5

4.1 使用前的准备…………………………………… 5

4.2 声压级 Lp 的测量…………………………………6

4.3 最大值 Lmax 的测量………………………………6

4.4 过载及指示…………………………………………7

4.5 时间计权的设定……………………………………7

4.6 风罩的使用…………………………………………7

4.7 外接电源……………………………………………7

4.8 电池检查及更换电池………………………………8

5

6

校准…………………………………………………

为计量目的规定的信息……………………………

附录 A：AWA14421 型测试电容传声器在参考方向上的标

称自由场响应。

附录 B：在近似参考环境条件下声级计在参考方向上的标

称自由场响应。

附录 C：声级计在不同入射方向时的自由场响应。

附录 D：装上φ35×60 风罩后，在没有风时声级计在不

同方向上的标称自由场响应。

1

8

9

1

概述

AWA5633D 型声级计是一种测量指数时间计权声级

的 噪 声 测 量 仪 器 。 其 性 能 符 合 GB/T3785-1983 和

IEC61672-2002 标准对 2 级声级计的要求，对射频场敏感

度属 X 类。

本仪器采用了先进的数字检波技术，具有可靠性高、

稳定性好、动态范围宽、自动量程转换等优点。可广泛

应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量，

也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。

2 主要技术性能

传声器：AWA14421 型予极化测试电容传声器，外

径Φ12.7mm(1/2”)。标称灵敏度：约 40mV/Pa。频率范围：

20Hz～8kHz。它在参考入射方向的标称自由场响应见附

录 A。

(1) 测量范围：35～130dBA(以 2×10-5Pa 为参考，下

同)。

(3) 频率范围：20Hz～8kHz

(4) 频率计权：A 计权，在自由场中的响应见附录 B。

(5) 时间计权：F（快），S（慢）

(6) 参考方向：为电容传声器的轴向

(7)准确度：符合 GB／T3785-1983 和 IEC61672-2002

2 级

(8) 显示：4 位 LCD，显示测量的 Lp、Lmax

(9) 输出接口：交流，PWM(直流)

2

(10) 校准：使用 AWA6221B型声级校准器（2 级）。

(11) 电源：4×R6（5#）电池，可连续工作 20 小时

以上。外接电源 4。5V～9V，耗电不大于 20mA 。

(13) 外形尺寸：l×b×h(mm)：210×72×32。

(14) 质量：0.3 kg

(15) 使用条件：

气

温：0℃~+40℃

相对湿度：25%~90%

气

压：65kPa~108kPa

3

结构及功能

声级计的外形见图 1，它由传声器、前置放大器和主

机组成。正常工作时应将测试电容传声器和前置放大器

安装于主机头部。声级计的外形呈尖形，以减小对声波

的反射。声级计外壳引起反射的标称影响及在不同入射

方向时声级计的指向特性见附录 C。外壳用 ABS 塑料注

塑而成，电池装在电池盒内，取下电池盖板可很方便的

更换电池。测量结果由 4 位 LCD 显示，所有开关均为按

键开关，位于声级计的正面中部。灵敏度调节采用轻触

按钮，位于仪器的右侧面。过载指示灯位于正面上方，

欠压指示灯位于声级计面板的左下方，外接电源插孔位

于声级计右侧面的下方，底部有一个 9 芯插座引脚的定

义及用途如图 2。

3

电容传声器

前置放大器

过载指示灯

校准按钮

校准电位器

液晶显示器

欠压指示灯

图 1

4

输出接口

图 2

1．电源：+4.5V~6.5V

2．空

3．空

4．空

5．电源地

6．PWM 或直流输出（用户订购确定）

7．空

8．空

9．交流输出

4 使用方法

4.1 使用前的准备

(1) 检查电容传声器和前置放大器是否已安装好。

(2) 检查电池是否已装好，如未安装则应推开声级计

背面电池盖板，接正确极性安装好电池。

(3) 必要时，应使用声校准器对声级计进行校准，校

5

准方法见第 5 条。

(4) 声级计应定期（如一年）送计量部门检定，以保

证声级计的准确性。

4.2 声压级 Lp 的测量

按一下“On”键约 1 秒后放开，仪器上的液晶显示

器全部点亮，接着显示电源电压“x.xx”，2 秒后就可正

常使用。如果显示不正常，可再按一下“On”键。这时

液晶显示器左下方箭头指向“ F”，仪器上显示的数值就

是 A 计权声压级 Lp 。液晶显示器每秒刷新一次，声压

级 Lp 实际指的是一秒内的最大声级。如果被测噪声起伏

较大，造成示值变化较大，按一下“F/S”键，使显示器

右下方箭头指向“S”可以增加平均时间使示值变化减小。

按一下“Off” 键, 仪器上的液晶显示全部息灭，

仪器关机。

4.3 最大值 Lmax 的测量

测量 Lmax，这时只要按一下“Lmax/Reset”开关，

使显示器左边箭头指向“ Lmax”，显示的“XX.X”值即

为 Lmax 值，并保持该值。只有当声级超过该值时才显示

新的最大值。再按一下“Lmax/Reset”开关，使显示器左

边箭头消失，又回到测量 Lp 状态。

4.4 过载及指示

6

由于声级计具有自动量程转换功能，在整个测量范

围内不会出现过载及指示。当被测声级超过最大测量范

围上限时，声级计将出现过载，这时显示器上方偏左出

现箭头指向“Overload”。当过载消失后，箭头也消失。

4.5 时间计权的设定

时间计权有 F（快），S（慢）两种可选，用户在测

量声级时，如上下起伏较大, 可以把时间计权设为 S 档，

按下“F/S”键，显示器右下边出现“↓”符号指向“ S”，

表示时间计权设为 S 档。再按此键可以将时间计权设为 F

档，显示器左下边的“↓”符号指向“F”。

4.6 风罩的使用

当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低

风噪声的影响。用户可以选用不同风罩。当选用φ35×

60 风罩时，它降低风噪声能力大约为 10~15dB。当声级

计装上风罩后，在没有风时声级计自由场特性的影响见

附录 D，图中也画出了对指向特性的影响。

4.7 外接电源

在声级计的右下侧有Φ1.1 外接电源插座，可将外接

电源接到声级计，这时声级计内部电池自动断开。外接

电源电压范围为 4.5V～9V,插头外壳为—极，插芯为+极。

当声级计长时间连续使用时，建议用外接电源供电。

4.8 电池检查及更换电池

7

当声级计工作时会自动检查电池电力是否充足，如

电池电力不足，声级计左下方“LOBAT”绿灯亮，提醒

应更换电池。取下电池盖板及电池，装上新电池，盖回

盖板，仪器又可正常使用。

５　校准

仪器出厂时已经进行过校准与检定，所以在一般情况

下不需进行校准。但如较长时间不用，或更换传声器，或

经过检修，则需进行校准。

校准通常指声校准，利用 AWA6221B型声级校准器(2

级)进行。校准器产生频率为 1000Hz、声级为 94dB 的恒定

声压，对本仪器由于使用Φ12.7mm（1/2 英寸）自由场响

应传声器，校准值为 93.8dB。将声级校准器配 1/2 英寸配

合器后套入传声器，开启仪器电源，并使处于 “F”、“Lp”

状态，经过 5 秒钟予热后，按一下声级校准器按钮，仪器

应指示 93.8dB。如果偏小，可按下右侧面校准按键不放开，

显示值每秒钟向上加 0.1dB。直到指示 93.8dB，放开按钮，

校准完毕。如果偏大，也可按下校准键不放开，显示值也

增加，几秒后显示值会减小 1.5dB，然后再增加。校准按键

适用于偏差较小的调整，当偏差较大时，可以用小起子调

节“校准电位器”。

如果声级校准器的声压级不是 94.0dB，则按声级校准

器的校准声压级减去 0.2dB 作为校准声压级值。由于本仪

器只有 A 频率计权，因此不能使用其它频率的声校准器进

行校准。

6 为计量目的规定的信息

8

(1) 参考声压级：94dB

(2) 参考入射方向：传声器的轴向

(3) 传声器参考点：传声器膜片中心

（４）　从声压响应到自由场响应（参考入射方向）的修正

数据

（５）　声级计在近似参考环境条件下在参考方向上的标称

自由场响应，见附录 Ｂ。

（６）　电输入设备：可用等效电阻抗代替传声器进行电信

号测试，等效电阻抗的电容为 ２０ｐＦ，绝缘电阻大于

１ＧΩ。使用时将装有等效电阻抗的屏蔽筒旋在前置

放大器上。

（７）　最高本底噪声：当声级计置于低声级声场中以及用

上述配合器代替传声器并将其短路时，可能的最高

本机噪声为 ２８ｄＢ（电噪声级为 ２５ｄＢ）。

9

频率（Hz）1k1.25k1.6k2k2.5k3.15k修正值 dB0.20.30.40.50.60.8

频率（Hz）4k5k6.3k8k10k12.5k修正值 dB1.01.552.13.24.56.2

（８）　传声器上允许最高声压级：１３５ｄＢ

（９）　电输入设备的最大峰值输入电压：４Ｖｐ－ｐ

（１０）　声级计符合技术要求时的工作电压范围：４．５Ｖ－６．５Ｖ

（１１）　在环境条件变化后，在参考环境条件下达到稳定所

需的典型时间至少 １２ｈ，在其它环境条件下至少 １９ｈ。

10