AWA5636型声级计

（配置0）

使用说明书

®

杭州爱华仪器有限公司

2011年5月

目录

一、前言	2

二、主要技术性能	2

三、结构及功能	3

四、使用方法	5

4.1 使用前的准备	5

4.2 声压级Lp的测量	6

4.3 最大值Lmax的测量	6

4.4 过载及指示	6

4.5 时间计权的设定	7

4.6 风罩的使用	7

4.7 外接电源	7

4.8电池检查及更换电池	7

五、校准	8

六、为计量目的规定的信息	8

附录A：AWA14421型测试电容传声器在参考方向上的标称自由场响应。

附录B：在近似参考环境条件下声级计在参考方向上的标称自由场响应。

附录C：声级计在不同入射方向时的自由场响应。

附录D：装上SR35×60风罩后，在没有风时声级计在不同方向上的标称自由场响应。

# 一、前言

AWA5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。其性能符合GB/T3785-2010和IEC61672：2002标准对2级声级计的要求，对射频场敏感度属X类。

本仪器采用了先进的数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量，也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。

本说明书专门针对配置0编写。

# 二、主要技术性能

(1)传声器：AWA14427型预极化测试电容传声器，外径Φ12.7mm(1/2〞)。标称灵敏度：约15mV/Pa。频率范围：20Hz～10kHz。它在参考入射方向的标称自由场响应见附录A。

(2)测量范围：35dB～130dB（A）(以2×10-5Pa为参考，下同)。

(3) 频率范围：20Hz～10kHz
(4) 频率计权：A计权，在自由场中的响应见附录B。

(5) 时间计权：F（快），S（慢） 
(6) 参考方向：为电容传声器的轴向

(7)准确度：符合GB/T3785-2010和 IEC61672：2002  2级

(8) 显示：3位半LCD

(9) 输出接口：交流，直流。

(10) 校准：使用AWA6221B型声级校准器（2级）。

(11) 电源：4个（5#）碱性电池，可连续工作24小时以上。外接电源4.5V～9V，耗电不大于60mA 。

(13) 外形尺寸：l×b×h(mm)：210×72×32（mm）。

(14) 质量：0.3 kg

(15) 使用条件：气    温：0℃~+40℃

相对湿度：25%~90%

气    压：65kPa~108kPa

# 三、结构及功能

声级计的外形见图1，它由传声器、前置放大器和主机组成。声级计的外形呈尖形，以减小对声波的反射。声级计外壳引起反射的标称影响及在不同入射方向时声级计的指向特性见附录C。外壳用ABS塑料注塑而成，电池装在电池盒内，取下电池盖板可很方便的更换电池。所有开关均为按键开关，位于声级计的正面中部。灵敏度调节采用位于仪器的左侧下方。过载指示灯位于正面上方，外接电源插孔位于声级计右侧面的下方，底部有一个DB9M型插座，引脚的定义及用途如图2。

图1

图2

1．电源：+4.5V~9V

2．空

3．空

4．交流输出

5．电源地

6．直流输出

7．空

8．空

9．空

# 四、使用方法

## 4.1 使用前的准备

(1) 检查电容传声器和前置放大器是否已安装好。

(2) 检查电池是否已装好，如未安装则应推开声级计背面电池盖板，按正确极性安装好电池。

(3) 必要时，应使用声校准器对声级计进行校准，校准方法见第五章。

(4) 声级计应定期（如一年）送计量部门检定，以保证声级计的准确性。

## 4.2 声压级Lp的测量

按一下开机键约1秒后放开，仪器上的液晶显示器全部点亮， 2秒后就可正常使用。如果显示不正常，可再按一下仪器侧面的“Reset”键。这时仪器上显示的数值就是A计权声压级Lp 。液晶显示器每秒刷新一次，声压级Lp实际指的是一秒内的最大声级。如果被测噪声起伏较大，造成示值变化较大，按一下“F/S”键，使显示器左下方 “S”档指示灯点亮,可以增加平均时间使示值变化减小。

按一下“Off” 键, 仪器上的液晶显示全部熄灭，仪器关机。

## 4.3 最大值Lmax的测量

如需测量Lmax，只要按一下“Lp/Lmax”开关，使显示器左边显示出“+”号，显示的“XX.X”值即为Lmax值，并保持该值。只有当声级超过该值时才显示新的最大值。再按一下“Lp/Lmax”开关，使显示器左边“+”号消失，又回到测量Lp状态。

## 4.4 过载及指示

当被测声级超过最大测量范围上限时，声级计将出现过载，这时显示器上方“过载”处的灯点亮。当过载消失后，箭头也消失。过载灯点亮时，测量结果不准确，但仪器不会受损。

## 4.5 时间计权的设定

时间计权有F（快），S（慢）两种可选，用户在测量声级时，如上下起伏较大, 可以把时间计权设为S档，按下“F/S”键，显示器左边 “S”档指示灯点亮，表示时间计权设为S档。再按此键可以将时间计权设为F档，显示器左下边的 “S”档指示灯熄灭。

## 4.6 风罩的使用

当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响。用户可以选用不同风罩。当选用SR35×60风罩时，它降低风噪声能力大约为10 dB ~15dB。当声级计装上风罩后，在没有风时声级计自由场特性的影响见附录D。（图中也画出了对指向特性的影响）

## 4.7 外接电源

在声级计的右下侧有Φ1.1外接电源插座，可将外接电源接到声级计。外接电源电压范围为4.5V～9V,插头外壳为“负”极，插芯为“正”极。当声级计长时间连续使用时，建议用外接电源供电。

## 4.8电池检查及更换电池

当声级计工作时会自动检查电池电力是否充足，如电池电力不足，声级计显示器的左上方显示“Lowbat”。提醒应更换电池。电池欠压后1分钟会自动关机。取下电池盖板及电池，装上新电池，盖回盖板，仪器又可正常使用。

4.9 节电功能

当仪器连续900秒以上没有按过按键，仪器将自动关机。如想取消此功能可以按住Lp/Lmax键不放，再打开仪器电源或按一下复位键，仪器正常显示声压级后再放开。

4.10 交流输出
    仪器底部的DB9M型插座上4脚为A计权后的交流输出，4脚输出电压幅度	约为10mV/Pa。最大输出电压约为0.7V，输出阻抗约为100Ω。可接高阻抗的监听耳机。建议外挂设备的输入阻抗在10kΩ以上。

4.11 直流输出
    仪器底部的DB9M型插座上6脚为直流输出，输出电压与A计权F档声压级成正比，输出电压幅度约为20mV/dB，输出阻抗约为1kΩ。

# 五、校准

仪器出厂时已经进行过校准与检定，所以在一般情况下不需进行校准。但如较长时间不用，或更换传声器，或经过检修，则需进行校准。

校准通常指声校准，利用AWA6221B型声级校准器(2级)进行。校准器产生频率为1000Hz、声级为94.0dB的恒定声压，对本仪器由于使用Φ12.7mm（1/2英寸）自由场响应传声器，校准值为93.8dB。将声级校准器配1/2英寸配合器后套入传声器，开启仪器电源，并使处于 “F”、“Lp”状态，经过5秒钟予热后，按一下声级校准器按钮，仪器应指示93.8dB。当偏差较大于0.5dB时，可以用小起子调节“校准电位器”，直到指示93.8dB。

如果声级校准器的声压级不是94.0dB，则按声级校准器的校准声压级减去0.2dB作为校准声压级值。由于本仪器只有A频率计权，因此不能使用其它频率的声校准器进行校准。

# 六、为计量目的规定的信息

(1) 参考声压级：94.0dB

(2) 参考入射方向：传声器的轴向

(3) 传声器参考点：传声器膜片中心

(4) 从声压响应到自由场响应（参考入射方向）的修正数据

| 频率（Hz） | 1k | 1.25k | 1.6k | 2k | 2.5k | 3.15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值dB | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |

| 频率（Hz） | 4k | 5k | 6.3k | 8k | 10k | 12.5k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值dB | 1.0 | 1.55 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 6.2 |

(5) 声级计在近似参考环境条件下在参考方向上的标称自由场响应，见附录B。

(6) 电输入设备：可用等效电阻抗代替传声器进行电信号测试，等效电阻抗的电容为20pF,绝缘电阻大于1GΩ。使用时将装有等效电阻抗的屏蔽筒旋在前置放大器上。

(7) 最高本底噪声：当声级计置于低声级声场中以及用上述配合器代替传声器并将其短路时，可能的最高本机噪声为28dB（电噪声级为25dB）。

(8) 传声器上允许最高声压级：135dB

(9) 电输入设备的最大峰值输入电压：3Vp-p

(10) 声级计符合技术要求时的工作电压范围：4.5V～9V

(11) 在环境条件变化后，在参考环境条件下达到稳定所需的典型时间至少12h,在其它环境条件下至少19h。

AWA5636（配置0）装箱清单

| 序号 | 项目 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AWA5636型声级计 | 1台 |
| 2 | 风罩SR35Х60 | 1个 |
| 3 | Φ2钟批 | 1只 |
| 4 | 碱性电池 | 4节 |
| 5 | 小铝盒 | 1只 |
| 6 | 使用说明书 | 2本 |
| 7 | 检定证书 | 1张 |
| 8 | 产品合格证 | 1张 |