目   录

- 概述 ……………………………………………………… 1

- 仪器的主要特点及技术指标 …………………………… 2

- 仪器的组成及使用 ……………………………………… 5

- 仪器系统软件的操作方法 ……………………………… 6

    - 软件的运行环境………………………………… 6

    - 软件的安装……………………………………… 7

    - 仪器系统软件的操作 …………………………  10

一、系统主菜单 ……………………………………… 11

      - 文件菜单 …………………………………… 11

      - 参数菜单 …………………………………… 14

      - 采样菜单 …………………………………… 20

      - 显示菜单 …………………………………… 23

      - 预处理菜单 ………………………………… 28

      - 帮助菜单…………………………………… 33

二、工具条菜单 ……………………………………… 33

三、鼠标右键的浮动菜单 …………………………… 34

- 仪器的维护及注意事项 ………………………………… 35

- 仪器的成套性 …………………………………………… 36

附录：  一、波速测量的参数含义 ……………………………… 36

二、工程地震仪充电器使用说明 ……………………… 37

注：与仪器有关的操作或图例均以WZG-24工程地震仪为例。

- 概 述

该仪器是我所在参照国外先进地震仪器的基础上结合我国国情研制的新一代全中文WINDOWS系统下工作的真24位数字地震仪器，它既融入了本所多年设计、制造地震仪器的宝贵经验，又吸纳了当今最新电子技术和设计理念，集多功能、高精度、高速度、高可靠性及良好的功能可扩展性于一身，堪称地震仪器中的精品。

仪器利用锤击、电火花或爆炸等作为激发震源，勘探深度从几米到数百米，也可使用延时功能，获取更深部地层的地震资料。非常适用于反射、折射、面波勘探、桩基检测、地脉动测量、地震映像、震动测量及波速（剪切波）测试等方面的地震工作，广泛应用于水利、电力、铁路、桥梁、城建、交通等领域工程地质勘探方面，也能用于石油、煤田、铀矿及地下水等领域资源勘探方面。

一、主要功能

□ 瞬态多点瑞雷波勘探

□ 浅层反射测量

□ 浅层折射测量

□ 波速（剪切波）测量

□ 多波高密度地震映像

□ 桩基检测

□ 土建工程质量检测

□ 场地常时微动测量

□ 震动爆破测量

二、应用范围

1．地基、路基与基础工程检测

● 地基、路基空洞调查和溶岩勘探；

● 第四系覆盖层分层；

● 地基土类型划分和病害地质体调查；

● 地基岩土介质物性分层调查；

● 地基加固效果与路基回填碾压质量检查；

● 基岩埋深与隐伏地质构造勘察。

- 工程检测

● 隧道路线勘察与洞室围岩分类；

● 混凝土衬砌质量检查；

● 隧底检查与超前探测；

● 振动监测。

- 大中型水库的运行观测

● 堤坝隐患检测；

● 水库淤积测量与排淤效果检查；

● 大中型水利枢纽护堤抛置物施工检测。

- 桥梁工程检测

● 桥墩基础类型调查；

● 桥台桩基混凝土质量检查；

● 桥梁振动监测。

- 环境与地质灾害检测与评价

● 滑坡、岩溶、泥石流、采空区、活动断裂调查。

- 仪器的主要特点及技术指标

一、主要特点

1．一体化、高可靠性：内置高档工业控制级微机、豪华配置，数据采集、处理一体化，超大规模集成电路设计，合理的结构布局，具有良好的抗振、防潮、防尘性能。

2．采用进口箱体及触摸屏技术，美观、牢固、操作极为便捷。

3．全新设计、性能优异：使用先进的高速24位A/D，甩掉瞬时浮点放大器，消除了道间串扰、提供优良的瞬时动态特性、超低失真特性及完美的相位一致性，24道同时工作时，最小采样间隔可达50μs！

4．方便、快捷：全中文WINDOWS系统下的采集、高速USB数据传输，使操作更直观、更方便、更迅速，一切都在瞬间完成。

5．强大的软件功能：本机具有大容量、长剖面、高分辨率彩色显示与                      彩色绘图功能，成果直观形象。

6．配置灵活、扩展方便：用户可根据自身的情况选择DOS版或WINDOWS版处理软件，亦可通过购买数据采集插板及软件将仪器升级成48道地震仪。

7．支持覆盖测量：与本所生产的WZKD-1电子覆盖开关或WZDK-60 48道地震仪电子覆盖开关配合可方便实现野外各种覆盖测量，极大提高野外浅层反射地震勘探作业效率。

二、主要技术指标

- 通 道 数：24/48道

- 采样点数：

● 1024样点、2048样点、4096样点、8192样点、16384样点

- 采 样 率：

● 10μs、25μs、50μs、100μs、200μs、500μs、1ms、2ms、5ms、10ms、20ms

● 地脉动测量为1ms～200ms多档可选

- A/D 转 换 器：24位

- 信号迭加增强：32位

- 动态范围：144dB

- 通 频 带：0.1Hz～4000Hz

- 噪    音：全频状态下为1µV

- 幅度一致性：±0.2%

- 相位一致性：±0.01ms

- 失真度：±0.05%

- 延    时：0～9999ms

- 输入阻抗：20k

- 道间串音压制：≥90dB

- 低截滤波器陡度：软件滤波

- 高切滤波器陡度：优于72dB/倍频程

- 50Hz陷波器：40dB

- 主    机：

● PIII工业控制级微机，主频不低于500MHz。

● 内  存：128MB

● 硬  盘：不小于40GB

● 光  驱：内置

● 显示屏：800×600点阵VGA液晶显示屏（TFT真彩）。

● 输入设备：触摸屏输入、精致小键盘、光电鼠标

● 接  口：两串一并、双USB口、键盘口、鼠标口等标准口

- 数据格式：SEG-2

- 工作温度： 0℃～ 50℃    90％RH

- 储存温度：-20℃～＋60℃

- 电    源：DC12V 4A（48道时为5.5A）

- 重    量：12kg（WZG-24A）
          15kg（WZG-48A）

- 体    积：400mm×310mm×180mm

第三章 仪器的组成及使用

一、仪器的组成

仪器由两部分组成，即计算机和采集器两部分。采集器的数据通过仪器内部的USB口传送到计算机。这两部分是分开供电的，采集器的电源是可以随时开关的。

仪器正面的接插件有：采集器电源指示灯、电源欠压指示灯、采集器电源开关、两个USB插座和光驱。如下图所示：

仪器背面的接插件有：外触发插座、保险盒、仪器电源总开关、电源输入插座。如下图所示：

仪器左面的接插件有：键盘接口、鼠标接口、打印口和两个RS232串口插座。如下图所示：

二、仪器野外使用的操作步骤

1．出野外工作之前，应保证电瓶有足够的电量。

2．首先将仪器总电源开关置“关”位置，将电源线与仪器“电源”插座相接。注意电源线的红线与电瓶正极相接，黑线与电瓶负极相接。若有覆盖开关联机工作，其电源线的接法与仪器相同。

3．用转接电缆将仪器的“1—12”、“13—24”插座与覆盖开关左边的大线输出插座“1—12”、“13—24”对接。覆盖开关右边的三个输入插座分别接三根大线，并将检查好的检波器接在大线上。

4．将通讯电缆的一端接在覆盖开关的RS232插座上，另一端接在仪器的串口1或串口2上。

5．把触发电缆连接到仪器的“触发”插座上。

6．打开仪器电源开关，置“开”。此时，仪器电源指示灯（红灯）亮。

7．计算机进入WINDOWS操作系统，启动完成后，将自动进入仪器的工作界面。

8．当一切准备工作就绪后，可开启“采集器电源”。

第四章 仪器系统软件的操作方法

系统软件基于WINDOWS下的面向对象编程，界面友好，操作简便，使用鼠标或仪器本身配置的触摸屏就可完成全部基本操作。

系统软件有强大的显示功能。显示曲线清晰，实现变面积显示、线迹显示。波形的纵、横向缩放；动态和静态时标：既可读出某样点的绝对时间，又可读出样点的幅值；在采样时可实时检测背景噪音；数字滤波；频谱分析等。

第一节 软件运行环境

软件运行环境

- 486以上计算机

- 光驱

- 4.3GB以上硬盘

- 64MB内存

- VGA显示器或彩色液晶显示器

- 鼠标

- Windows98/XP操作系统

出厂时仪器计算机的配置

- PIII工业控制级微机，主频500MHz

- 128MB内存

- 40GB硬盘、光驱

- 800×600TFT彩色液晶显示屏

- 触摸屏

- Windows98/WindowsXp操作系统

第二节 软件的安装

  - 仪器软件的安装

在光盘驱动器中插入工程地震仪安装光盘，程序会自动运行出现安装界面。

之后按提示信息执行即可。

  - 设备驱动程序的安装

仪器的采集部分与计算机之间的数据传送是通过USB口进行，除需安装WZG-24工程地震仪的应用程序外，还需安装WZG-24工程地震仪的设备驱动程序，出厂时该驱动程序已安装好。如重新安装WINDOWS系统后，需按下面的步骤安装设备的驱动程序：

①　打开地震仪前端的"采集器电源"开关，这时系统会提示找到新硬件。

注：如系统未提示找到新硬件,这时打开“控制面板”的“系统”之“设备管理器”会看到如图所示的大问号。

删除带大问号的问题设备(USB Device)。再点击“刷新”按钮系统会提示找到新硬件，如下图:

②　单击“下一步”

③　单击“下一步”

④　单击“下一步”， 再单击“完成”

⑤　这时打开“控制面板”-->“系统”-->“设备管理器”属性可以看到“WZG-24 工程地震仪”

第三节 仪器系统软件的操作

打开仪器电源，计算机进入Windows操作系统后将自动运行系统工作程序。首先是仪器名称显示屏，点击鼠标左键、或 “Enter”键、或等待5秒钟，该屏消失。

开机的第一版面

菜单的键盘操作方法：用Alt键激活主菜单，然后用方向键选中菜单项，按下箭头键出现子菜单，按菜单条目后的热键或上下移动光标键并按Enter键确认就可执行子菜单功能项。用鼠标或触摸屏可以很方便地操作。

对话框的操作：可用鼠标或触摸屏选中并选择；在没有外接键盘而需要输入文字或数字时，可采用Windows中输入法下的软键盘进行输入。

合理且易操作的系统界面

一、系统主菜单

菜单包括文件、参数、采样、显示、处理、帮助等，各项所包含的菜单项及对应功能和显示的界面如下所述。

1．文件菜单

文件菜单所包含的菜单项如下图所示。

1.1 打开数据文件

选择文件菜单下的打开数据文件，弹出如下图所示的对话框，打开对应路径下的SEG-2数据文件在波形显示视窗中显示。

本系统只能打开SEG-2格式的数据文件

1.2 保存数据文件

保存数据文件不弹出选择对话框，而是以“参数设置”中的文件名和目录名存盘，存盘之后文件名自动加一。并出现如下提示。数据存盘格式为标准的SEG-2格式。

文件名更新提示

1.3 另存为TXT格式数据文件

本系统在“地脉动测试”和“爆破能量测试”下，支持文本文件格式存储，该方式下将波形数据转化为仪器入口端的电压值进行存盘。弹出如下对话框。

文本文件存盘对话框

1.4 文件转换为Surfer格式

本功能将SEG-2格式的数据转换为Surfer格式数据，方便用户进行二次开发。这种格式的数据亦能在Excel中打开。如图所示。

1.5 文件合并

支持相同采样参数的文件进行合并。

1.6 数据文件信息

显示回读文件的文件头信息。如图所示。

1.7 修改数据文件信息

在回读文件的信息中,系统提供部分可修改内容。与采样有关的内容是不能修改的。

1.8 输出图形文件

拷屏输出：只将屏幕内的波形存储为BMP格式的图形文件。名字与数据文件同名，只是扩展名为“bmp”。

长记录输出：将文件中的所有数据存储为BMP格式的图形文件。名字与数据文件同名，只是扩展名为“bmp”。

1.9 打印预览

在屏幕上预览打印效果。本系统的打印方式是所见即所得的方式，即在屏幕上波形的抽样比、缩放比与打印效果相同；屏幕上有几道波形就打印几道波形；屏幕上有静态时标线显示，则打印也有时标线。

1.10 打印设置

该功能可设置打印机类型、页面大小、打印颜色等。

1.11 打印

将打印预览的成果图输出到打印纸上。

1.12 退出

退出WZG-24系统工作程序，回到WINDOWS工作平台。

2．参数菜单

参数菜单所包含的菜单项如下图所示。

2.1 勘探方式

根据野外施工的方式，正确选择该项。系统根据不同的工作方式自动调节采样方法、显示方式、存盘方式等。选择项如下图。

注意：勘探方式改动后，一些相关的测线参数和部分采样参数将复位。因此在野外作业时，一旦确定了工作方法，在施工过程中不可随意更改勘探方式。否则将造成一条剖面数据的测线参数混乱。

2.2 设置工作参数

工作参数包括“测线参数”、“存盘参数”、“采样参数”、“地脉动参数”。

2.2.1测线参数

测线参数对话框包括对测线代号、炮点位置、每炮点步距、炮点偏移距、检波器间距的设置，以完成相应工区参数的设置。对话框如下图。

在野外施工时，应正确输入测线参数。系统将根据这些参数计算出覆盖次数，从而控制覆盖开关接通相应的开关。长度单位为：米。测线号是字符和数字的组合，本系统支持汉字显示但为了和其他软件兼容，建议使用英文字母和数字。

炮点位置：即震源的位置。

炮点偏移距：是震源离第一个检波器的间距。

每炮步距：是指震源每炮移动的距离。

检波器间距：是相邻两个检波器的距离。

2.2.2存盘参数

存盘参数对话框包括用来选择保存数据文件的盘符、设置文件名和用来指定存盘的目录名。文件名的输入不需要扩展名，系统自动添加“.sg2”扩展名，文件名的最后一位应为数字字符。

数据存盘时直接使用此处设定的磁盘名、目录名和文件名，不再弹出别的对话框。若想新建一个目录名，可用WINDOWS系统的“资源管理器”创建。

设置存盘参数的对话框

2.2.3采样参数

如下图所示的采样参数对话框选择工作需要的通道数、起始道号、采样间隔、采样点数、触发方式选择、陷波、触发延时时间和连续叠加次数等采样参数。

设置采样参数的对话框

工作道数：可选择1，2，3，4，5，6，12，24道。

起始道号：可选择从第1，4，7，10，13，16，19，22道开始。

采样间隔：可选择0.01，0.025，0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0，10.0，20.0ms档。

采样点数：可选择1024，2048，4096，8192，16384点。

延时时间：0～9999ms 之间任选。

连续叠加：可选择1，2，3，4，5，6，8，10，15，20次。

陷波器：“ON”代表仪器采样时要使用50Hz工频干扰陷波器。

触发方式：“外”表示采样时将等待外部触发信号。“内”表示点击“单次采样”时立即进行采样，此时延时时间无效。

2.2.4地脉动参数

地脉动测量的参数设置仍由测线参数、存盘参数、采样参数设置。其中测线参数设置、存盘设置部分跟前面的几种方法类同，主要是采样参数设置及采样方式上有不同于其它几种方法的，下面就采样参数设置详细说明。

地脉动采样参数设置对话框

该对话框包括通道数、采样间隔、采样点数、陷波选择、手动采样、自动采样以及自动采样时长、定时间隔。其中，当选择手动采样时，自动采样时长、定时间隔无效；当选择自动采样时，自动采样时长、定时间隔有效。脉动测量以内触发方式工作。

手动采样

脉动测量的采样方式分为自动采样、手动采样两种采样方式。在前面的采样参数设置对话框中若选择了手动采样，则单击一下采样菜单项就进行一次采样，采样后的数据保存是以人工方式进行的，人工保存时，除了形成SEG2格式文件外，还形成了相应的纯文本文件，可在“文件”菜单中选择“另存为TXT格式数据文件”保存。

自动采样

自动采样时长表示采集持续的时间，超过此时间即停止采样。如果点击采样，则会马上进行一次数据采集，并将波形图形显示在屏幕上，且自动将数据内容保存到文件中，文件名加一。然后启动定时。定时间隔的起始时间点为采样数据自动保存后的系统时间，定时时间到则将启动下一次的采集。采集次数的计算方法是：采样次数=自动采样时长/(定时间隔+记录时间)。

2.3 固定通道交换

本功能方便用户可以使用不同厂商的大线电缆，但电缆的插头规格必须一致，并且工作道数不小于12道。

2.4 覆盖开关

点击该项将出现如下菜单选择。

2.4.1 仪器自动控制

选择仪器自动控制，表示“覆盖开关”的开关切换由地震仪控制。每次执行“单次采样”时，将弹出如下选择对话框。

操作员可根据炮点位置是否移动来确定是否改变覆盖开关的开关接通位置。“前移”、“后移”可选择仪器工作的24道在大线电缆上的对应位置。该对话框形象的表现了仪器接收通道在整个大线排列中的位置。

2.4.2 手动控制

手动控制是指地震仪主机不控制覆盖开关的开关切换，而是人工手动控制开关的切换。覆盖开关的操作请参阅相关的说明书。采样时先弹出如下对话框，等待手动控制开关的切换。

2.4.3 1/2仪器道滚动方式

本功能只有24道或48道仪器有。可实现单机1/2仪器道作浅层反射覆盖勘察。每次执行“单次采样”时，将弹出如下选择对话框。

“前移”、“后移”可选择仪器的工作道在大线电缆上的对应位置。在执行“单次采样”后，采样的起始道号将自动后移参数设置中的“每炮步距”，如果炮点未动而又执行“单次采样”时，应按一次“前移”以保证相同的“炮检距”。该对话框直观的表现了仪器接收通道在整个大线排列中的位置。

2.4.4 固定12道滚动方式

本功能主要适用于48道仪器工作，并且只使用12个通道执行滚动测量。

2.4.5无覆盖开关

选择本项，地震仪将不作任何检查和等待工作，直接进入数据采集。

3．采样菜单

采样菜单所包含的菜单项如下图所示。

3.1 单次采样

点击该项，仪器将以设定的参数立即进入噪音背景检测，同时等待外部触发信号。在噪音背景检测时，可点击“波形放大”、“波形缩小”动态调节显示幅度。若想中断采样，可点击“停止采样”。

执行单次采样后，叠加次数将被置1。

3.2 单次叠加采样

单次叠加采样是将当前采集的数据和上一次采集的数据叠加在一起，并显示出来，叠加次数加1。未执行“单次采样”而直接点击“叠加采样”将显示如下提示信息。

3.3 连续叠加采样

执行连续叠加采样将使用“参数设置”中的“采样参数”的连续叠加次数，且每次叠加采样完成后，均刷新显示。这种方式采样时不进行背景噪音监测。

3.4 自动步进采样存盘

本功能工作方式是按设定的工作参数采样，触发信号到来后，自动存盘，文件名尾数加一，自动更新参数（如：震源位置等），然后进入下一次采样的触发等待。只有按“停止采样”才能打断该工作方式。

3.5 地震映像自动采集

对于勘探深度浅、不需要叠加采样的地震映像采集，可以使用本功能，仪器始终处于等待触发状态，每触发一次，剖面增加一道。退出采集时自动存盘。

3.6 取消当前叠加

如果本次叠加采样的数据不理想，可用本功能剔除当前的这次叠加采样数据。

3.7 锁定/解锁通道

锁定某一道表示该道不参与叠加采样。点击该项出现如下选择对话框。

打“√”的道表示被锁定。不受叠加采样的影响。

3.8 删除一道地震映像数据

本功能只适用于地震映像方式采集的数据，可删除任意一道。如图所示：

3.9 恢复删除的数据

可恢复前面删除的数据。

3.10 模拟采样

可采集仪器内部的、固定频率的正弦信号。

3.11 检查检波器状态

本功能是通过软件对实测数据进行分析，报告出可能接触不良的检波器。

3.12地震映像

地震映像的采集方式与其它勘探方式有所差异，它使用的采样参数有“参数设置”中“采样参数”的“起始道号”、“采样间隔”、“采样点数”、“延时时间”、“陷波方式”、“触发方式”。

它的工作道数最大为12道，剖面的长度任意（即可以采任意多道）。采集时第一屏显示24道，超出屏幕后将出现横向滚动条，可左移、右移观察剖面。屏幕显示的最大道数为120道。

采样时按“单次采样”即可，不限制采样的道数，整个剖面测量完成后点击“保存文件”。本功能的作用是清除当前采样道的数据（当数据质量不好时），之后的下一次采样将覆盖本道，也就是说清除了当前采样道的数据后，再采样时请不要移动震源和检波器的位置。

地震映像的采集支持叠加功能。

如果为多道采集，则屏幕显示的是第一道的地震映像剖面。存盘时在给定的文件名后自动添加通道名后缀。例如：参数设定中的存盘名为ab123，地震映像工作道数为3，保存数据时将产生ab123_1.sg2、ab123_2.sg2 、ab123_3.sg2 三个数据文件。

3.13 波速测量

在勘探方法中选择了“波速测量”、完成采样后，点击“保存文件”按钮，将出现如下对话框。

这是波速测量的独特工作方式所至，在同一接收点有可能存储1～3个记录，因此在存盘时要操作者确认测点位置是否移动了。

在显示上也和其它工作方式有些差异，系统固定以波形显示方式显示，并且固定以红、兰二色显示两次采集的波形。红色代表当前采集的波形，兰色代表前次采集的波形。回读文件的显示方式同前。

4．显示菜单

显示菜单所包含的菜单项如下图所示。

4.1 波形显示和填充显示

波形显示和填充显示是二选一的菜单项，选中某一项则菜单条上打“√”。填充显示是对波形的上半部分着色填充，增加视觉效果，帮助使用者快速浏览，发现有效波。

4.2 显示基线

选中该项则菜单条上打“√”，同时在显示波形时，在各道的零线位置画一条基线。再一次点击该菜单时，将取消基线显示功能。

4.3 波形放大

每选择一次该菜单项，屏幕所显示的全部工作通道或所任选通道的波形幅值在原显示放大倍数基础上，放大6 dB。

4.4 波形缩小

每选择一次该菜单项，屏幕所显示的全部工作通道或所任选通道的波形幅值在原显示放大倍数基础上，缩小6 dB 。

4.5 波形扩时

每选择一次该菜单项，屏幕所显示的全部工作通道在原显示波形基础上，纵向展宽1倍。当显示抽样比例为1:1时，不能再扩时，同时菜单条目变为灰色。

4.6 波形缩时

每选择一次该菜单项，屏幕所显示的全部工作通道在原显示波形基础上，纵向压缩1倍。当所有波形能在一屏显示时，同时菜单条目变为灰色。

4.7 幅度均衡

对采集的数据或打开的文件波形进行均衡显示。即压缩近炮点道的显示幅度，增加远炮点道的显示幅度。点击“幅度均衡”后，按钮变为“取消均衡”。

幅度均衡前的显示波形

幅度均衡后的显示波形

4.8静态时标线

选中该项则菜单条上打“√”，同时在显示波形时将把时标线画在波形显示区。由于静态时标线显示了各时段的时间值，使操作者方便快捷地判断出有效波出现的时间，提高了工作效率。

4.9 动态时标线

选中该项则菜单条上打“√”，在显示波形时将画出一条红色的游标，跟随鼠标移动。同时将鼠标所在的道号、时间、波形的幅值分别显示在工具条的三个对应框内。再一次点击该菜单时，将取消动态时标功能。

4.10 旗标

取消动态时标功能后，该菜单被使能，可跟踪鼠标显示时间。

4.11 幅度均衡设置

幅度均衡的主要目的是压制近道大能量的波形，同时放大远道和近道尾部的波形。可选择“道间均衡”和“道间及道内均衡”，时窗越小，则尾部的波形放大得越大。

4.12 调节单道显示比例

本功能可独立的调节各道的显示放大比例。对话框如下图所示。先选择道号，然后拖动滑块，将改变当前道的显示比例。退出后，再点击工具条上的“放大”、“缩小”按钮时，被改变的道仍将保持这个放大比，直到选择本功能项的“全部恢复”，方可复原。

灵活的调节各道显示比例界面

本功能不支持地震映像数据。

“左炮”、“中炮”、“右炮”功能是在不使用“幅度均衡”的前提下，方便用户调节增益。

4.13 选择显示通道

该功能可任意选择显示某些采样通道的波形。选择对话框如下。

打“√”的通道表示要显示的通道。

4.14 屏幕显示道数

本功能仅对地震映像工作方式有效。由于地震映像工作独特的工作方式，要求采样时能显示较长的剖面，便于野外工作。本功能可选择屏幕显示的最大通道数，以便更仔细地观察波形。可选择的参数有：24、48、72、96、120道。点击菜单项出现如下选择框。

灵活的地震映像显示方式

4.15 削波范围设定

在波形显示过程中，当上半波大于设置削波参数或下半波小于设置削波参数时，削波显示。选择削波的范围为基线间隔的多少倍。该功能是确定波形显示的最大幅度范围。

4.16 填充颜色

填充颜色为波形和填充的显示颜色，选择该功能可根据操作者的喜好随意改变显示颜色。

4.17 基线颜色

基线颜色为基线和静态时标线的显示颜色，选择该功能可根据操作者的喜好随意改变显示颜色。

4.18 刷新显示屏

显示器执行一次刷新动作。

4.19 波形重叠显示

本功能只在波速测量时有效，表示波速测量时将把上一次的采样波形以兰色显示，当前波形用红色显示，

4.20 收缩显示方式

在地震映像方式下，如果采集的波形不足120道，选中本功能则按120道比例显示。

5.预处理菜单

预处理菜单所包含的菜单项如下图所示。

5.1 整道清零

在动态游标处于关闭状态下,压住鼠标左键拉出一矩形框后,点击该菜单项,在矩形框内的各道将被全部清零。

5.2 区域清零

操作方法同整道清零。

5.3 波形全体反向

以基线为轴，所有通道的样点幅值反转显示。

5.4 波形单道反向

只对采集数据的某几道进行反向操作，请选用本功能。

5.5 波形复原

恢复在此之前对波形的一切处理。比如：整道清零、区域清零、数字滤波、幅度均衡等。

5.6 波形编辑

本功能的主要作用是上下移动波形。首先输入需要移动的通道号，多道时用逗号分隔；之后输入移动的点数，正数表示波形向时间大的方向移动，负数表示波形向时间小的方向移动。

放大缩小的倍数表示的这些通道的数据被乘或被除的倍数。输入范围：0.1~10 。整数放大，小数缩小。

5.7 数据编辑

数据编辑可以任意截取数据的长度，或者对波形进行重采样。

请在起始文件输入框内输入需要修改的第一个文件名，或者点击“浏览”按钮找到这个文件，并输入文件个数；之后选择编辑的方式，如果选择截取数据功能，则在右边的框内输入截取后的总点数，如果选择重采样，则按隔点抽取的方式抽取所有数据（如：原来采样间隔为0.2ms，则抽取后的采样间隔为0.4ms）。

5.8 数据内插

本功能是在两个数据点之间插入一个点，使采样间隔缩小一倍，但数据文件的总长不变。

5.9 单道纠偏

当采集的数据某些道出现较大的偏移时，可用本功能去除偏移。

5.9.1 选择通道

点击对话框中的下拉选择框，可任意选择某一通道，波形将绘制在左边的图形框中。

5.9.2纠正偏移

当鼠标在波形显示区域移动时，出现一蓝色游标，单击鼠标左键，将以当前游标处的波形幅值去减整道波列，并刷新屏幕波形。

5.9.3 恢复当前道

点击该按钮将恢复对波形的修改。

5.9.4 全部恢复

点击该按钮将恢复对所有波形的修改。

5.9.5 波形的调整

对话框中的滑块可上下滑动改变波形的显示幅度；下面的滚动条可调节波形在显示框中的位置。

5.10 缺道修复

如图所示，选中需要修复的通道，点击“修复”按钮即可。该方法主要利用相邻两道数据进行插值。

5.11 通道数据交换

在“参数设置”菜单中的“固定通道交换”是在采样前进行的通道交换，而本功能是对采样后的数据，或对打开的地震数据文件进行通道交换。

“整体对调”表示以总通道数的1/2处为中心进行对应通道的数据交换。例如：总通道数为24道，则1道和24道的数据交换，2道和23道的数据交换…

“1/2整体对调”表示将数据按总道数的1/2分为两块，每块分别进行中心对称交换。如：总通道数为24道，则1道和12道的数据交换，2道和11道的数据交换… 然后，13道和24道的数据交换，14道和23道的数据交换…

“自定义”表示用户可以进行任意通道交换。界面如下：

图示参数表示：1通道和13通道交换，2通道和14通道交换，…… ，12通道和24通道交换，

5.12 共偏移抽道

本功能是把一条测线的所有地震数据，按相同偏移距的通道数据抽取到一个文件中，新生成的文件名中下划线后的数字代表通道号。

5.13 频谱分析

点击本功能将显示如下画面。可任意选择通道进行“分析”，亦可对频谱图进行“放大”、“缩小”，也可进行横向的“扩展”和“收缩”。移动鼠标可读出各谐波的频率值。

5.14 数字滤波

这是一个数字带通滤波器。选择好频率窗口后，将对所有道进行滤波。选择对话框如下。

对话框中的“可选择的频率范围”，是系统根据采样定理自动计算出的频率范围。

6．帮助菜单

帮助菜单如下图所示。

包括本系统软件的使用说明及版权说明。

二、工具条菜单

工具条菜单实际上是把主菜单中使用最多的菜单项以图标按钮的方式提取出来。工具条如图所示：

方便实用的工具条

●  打开文件   打开一个保存在磁盘中的Seg2文件。

●  保存文件   将采集后显示在屏幕的图形以Seg2格式保存到文件中去。

●  单次采样   单击后按钮变为“停止采样”，并立即进行背底噪音监测，同时等待外部触发信号。触发后以设定的工作参数采样，并显示到屏幕上。按“停止采样”可终止采样。在背底噪音监测时可点击“波形放大”、“波形缩小”调节显示幅度。

●  叠加采样   该功能实际上是“单次叠加”，操作同“单次采样”，只是把本次采样的数据叠加到上次采样的数据中去。以提高信噪比，突出有效信号。

●  波形放大   对采集的数据或打开的文件波形的幅度进行放大。

●  波形缩小   对采集的数据或打开的文件波形的幅度进行缩小。

●  波形扩时   对采集的数据或打开的文件波形进行抽样显示。比例为1比1时，不能再扩。

●  波形缩时   对采集的数据或打开的文件波形进行抽样显示。能整屏显示波形后，不能再缩。

●  幅度均衡   对采集的数据或打开的文件波形进行均衡显示。即压缩近炮点道的显示幅度，增加远炮点道的显示幅度。点击一次是幅度均衡，再点击一次是波形复原。

●  波形填充   对采集的数据或打开的文件波形相对于各道基线进行填充显示。点击一次是填充方式，再点击一次是曲线方式。

●  查检波器   检查检波器是否连接好。

●  四个显示框  第一个显示框用来显示动态时标线指向的道号，第2个显示框用来显示当前的时间，第三个显示框用来显示当前样点的样点幅值（入口端），第四个是波形增益。

三、鼠标右键的浮动菜单

在波形显示区中按鼠标右键，弹出如下菜单，然后用方向键选择，按Enter键确认；或用鼠标直接选择，按左键确认；不做任何选择时，用鼠标点击视窗内任意处，此菜单消隐。浮动菜单如下：

浮动菜单上的各功能项在系统菜单里基本都有，只是为了操作方便，把较常用的功能项集成在一起（最常用的功能项已放在工具条上）。系统菜单里唯一没有的是“当前工作参数”。

当前工作参数：

是指本次采样的工作信息，它不受回读文件的影响。其显示如下。

第五章 仪器的维护及注意事项

仪器的维护主要是对计算机及硬盘的维护。

1．正确使用计算机

本系统基于Windows98或WindowsXP操作平台，在使用中应严格按照Windows操作规程进行。尤其在关机时，应首先关闭Windows下的所有应用软件，然后选择Windows“开始”菜单中的“关闭系统”，进入以下关闭系统选项，按“是”后，等屏幕显示“现在您可以安全的关机了！”时，再关闭仪器电源。

2、计算机的维护

系统软件已安装在硬盘上，因此对仪器计算机的管理格外重要，仪器最好由专职的操作人员管理。仪器上已安装有通用的、常用的软件，请别随意安装其他与地震仪无关的软件。另外定期地使用杀病毒软件检查计算机是否感染了病毒。

3、硬盘的维护

本系统基于Windows98/XP操作平台，所以要定期地使用Windows中“开始”菜单的“程序”项中的“附件”之 “系统工具”的 “维护向导”，对硬盘做维护。这样，既保护了硬盘，又可以加快系统的运行速度。

另外，尽量减少强行关机的次数，这对硬盘是非常重要的。这样，可以尽量避免强电流对硬盘的冲击。

4、仪器的维护

地震仪属精密贵重仪器，在搬运、使用过程中应避免仪器受碰撞、强烈震动、冲击等。在使用时，要尽量防止仪器日晒、雨淋。定期对仪器及其附件进行必要的维护和保养。

5、文件管理

野外施工后，建议把当天的数据记录用可移动硬盘(U盘)备份出来；不用的文件随时删除。

第六章 仪器的成套性

| 序号 | 型 号 及 名 称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 | 包括：256M可移动硬盘（U盘），光电鼠标，小键盘。 |
| 2 | 保险管（10A） | 10 | 只 |  |
| 3 | 使用说明书 | 1 | 本 |  |
| 4 | 仪器软件安装光盘 | 1 | 张 |  |
| 5 | U盘安装光盘 | 1 | 张 |  |
| 6 | 仪器包装箱 | 1 | 只 |  |

附录：  一、波速测量的参数含义

在波速测量方式中，测线参数的含义稍有不同，下面图示说明。

…

…

锤击方向取孔口的同心圆相切的方向

二、工程地震仪充电器使用说明

1.充电器面板功能

2.定时器设置

定时器有四位拨码开关。前两位为小时，最大设置为99小时；后两位为分钟，最大设置为59分。按键选择。

3.操作

① 将220V输入电缆接在充电器上，并且插入220V电源插座。

② 将充电电缆（仪器电源线）接在充电器输出插座上，另一端接电瓶。

【注意】红夹接电瓶正极；黑夹接负极。不得反接！

③ 设定好充电时间（一般3至4小时）。

④ 打开电源开关即可。

# Text boxes

电流表

输出保险(30A)

充电器输出插座

电源开关

指示灯

定时器

220V输入插座(带5A保险丝)

地震仪

锤击板

炮点偏移距

每炮步距

锤击方向

第n-1次测量位置

第n次测量位置

第1次测量位置

板距