一、概  述：

目前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻，而这类电桥的测试电流仅为mA级，难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时，由于收到油膜和动静触点间氧化层的影响，测量的电阻值偏大若干倍，掩盖了真实的接触电阻值。因此，电力部标准SD301—88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定，以确保测量的准确度。

HLY-Ⅲ-100A回路（接触）电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻，并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定，适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试得要求。

技术指标：

- 测量范围：1—1999ｕΩ

- 分辨率：1ｕΩ

- 测试电流： ≤100A

- 测量精度：0.5%

- 显示方式：	电流 ：三位半LCD

电阻 ：三位半LCD

- 工作方式：连续

- 工作电源：AC220V

- 体积：470×280×210

- 重量：4Kg

三、面板结构图：(图一)

1           2

HLY-III-100A开关接触电阻测试仪

11

7

9

10

8

武汉市华电美伦电力技术有限公司

6        3     4      5

（图一）面板布局图

1—电流显示（A）      2—电阻显示（μΩ）    3—电源开关

4—测量开关           5—电流调节           6—电源插座

7—电流输出＋         8—电流输出－         9—测量输入＋

10—测量输入－        11—接地

四、操作程序：

- 按图二接线方法接线。

电流线 电阻线        电阻线 电流线

RX

（图二）四端子接线图

- 检查确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要夹在电流线夹内侧。否则测量结果不准确。

- 按下测量开关，调节电流调节旋钮，使电流升至100A，此时电阻表显示值为所测的接触电阻值。（若显示1，则表示所测回路电阻值超量程；如果测量电流不是100A，例如为Io，电阻表显示为Uo，则实际电阻值为R=100×Uo÷IoμΩ）。

- 如果按正确接线方式使用，可是测量电流达不到100A，则应将测试线的电流线的截面积增大。

- 测量完毕，断开电源开关，将测试线夹收好，放在备件箱内。

五、随机附件：

- HLY-Ⅲ-100A回路（接触）电阻测试仪		   	 1台

- 保险丝               				           2只

- 测试线               				           1套

- 电源线               				           1根

- 使用说明书           				           1份

- 产品保修卡、合格证   			              1份

六、保养与维修：

仪器应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存，注意防潮、防腐蚀性的气体。产品保修三年，终生负责维修。