MLDT-10A接地引下线导通测试仪

武汉市华电美伦电力技术有限公司

- 仪器的用途及特点

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现接点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。

MLDT-10A接地引下线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制，可实现测试过程智能化，具有体积小，携带方便，操作简单，精度高，测试速度快，复测性好，读数直观，是符合规程要求的理想专用仪器。

二、技术指标

- 输出电流：200mA、1A、5A、10A

- 分辨率：1μΩ

- 量程：1mΩ-0.8Ω     （10A档）

2mΩ-2Ω       （5A档）

10mΩ-10Ω     （1A档）

100mΩ-50Ω    (200mA档）

4、 准确度：0.5%

5、工作温度：0～40℃

6、工作湿度：≤90%RH，不结露

7、工作电源：AC220V±10%，50HZ

三、面板介绍

仪器面板见图一。

四、系统介绍   仪器的面板见下图

I+ V+ V- I- 复位 循环 选择 确认 电源 地柱

电源插座：AC220V接口，有保险和开关。

- 接地柱，为仪器接地点。

- I+、 I-：电流端子。

- V+、V-：电压端子。

- 显示器：点阵液晶显示器，显示菜单、测量结果。

- 增辉减辉：可调整显示字符的对比度。

- 复位键：整机回到初始状态，切断输出电流。

8、启动：选定电流后按此键进行测试，在测试过程中按下此键可数据刷新

四、测试与操作方法

将随机配备的专用测试线取出并接好，其中红、黑两把测试钳分别夹到接地网的其中两根接地引下线上，并用力摩擦接触点，确保接触良好，测试线的另一端与仪器的接线端子对应好，确认测试线连接准确无误后，接通电源线，准备测量，此时打开电源开关，显示如下界面：

- 开机页面显示如下图：

修改时钟

查询数据

选择电流  5A

按循环键光标可在修改时钟、查询数据、选择电流之间移动，按选择键可选择测试电流，选定测试电流后，按启动键可启动测量。在上图界面中光标不论在任何位置，按启动键均可启动测量。

- 在上图中，按循环键将光标移动到修改时钟，如下图：

修改时钟

查询数据

选择电流   5A

按选择键可进入时钟修改和查询界面，如下图：

2010年03月03日

18时28分35秒

在上图中，按循环键可将光标在各个日期数据之间移动，按选择键减小数据，按启动键增加数据。

- 在开机状态下将光标移动到查询数据菜单，然后按选择键进入数据查询

001

I  =    5A

R  = 0.9998 mΩ

- 当选好电流后，按下确认键开始充电。液晶显示“正在充电”过几秒钟之后，显示“正在测试”这时说明充电完毕，进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值，如下图。当选择自动测试时，仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。

I  =    5 A

R  = 0.9998 mΩ

- 测试结果显示后，按选择键2秒左右可打印数据，

五、仪器成套性

| 直阻仪主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 10A型测试线 | 一套 |
| 三芯电源线 | 一条 |
| 保 险 管 | 两支 |
| 操作 手册 | 一本 |

六、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。

地    址：武汉市吴家山经济技术开发区国际企业大道1号楼

电    话：027-85652186  手机：15071112226

传真电话：027-85369885  QQ：819371263

网站：WWW.MLODQKV.COM