FZY-3型矿用杂散电流测定仪

使

用

说

明

书

宝 应 县高 电 电 力 设 备制造 厂

一、用途 FZY-3型矿用杂散电流测定仪是一种灵敏度高，多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是：测量范围广，共有二十个量程，能分别测量交直流杂散电压和杂散电流，本身不需要电源，安全可靠。适宜测试煤矿井下钢轨、水管、电缆等产生的电流及电压，预防杂散电流放电引起的电雷管早爆及其它燃爆事故，使矿内火源降至最低限度。 二、性能 仪表测量范围及准确度等级 测 量 范 围 测量精度 备 注 电流档 0-50mA-250mA -1A-5A-10A 交流±5％ 直流±2.5％ 使用前必须将指针拨至零位置，即调零 电压档 0-0.2V-1V -4V-20V-40V 三、 使用方法及注意事项 1、 测量前，将测试棒接线分别旋紧于两接线柱中，调节表头指针至零刻度线。 2、 将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点（如：钢轨、水管、电缆外皮、煤炭、大地等），两测点应在不同的导体上,测点距离约为2米,正常每隔50-100M测一次,或根据需要临时确定测试点。将转换开关置于适当档，则表头指示值,经换算得到相应的电流值。 3、 测量时，测量探针的硬质合金尖端与被测物接触良好，仪表应水平放置，以保证读数准确。 4、 当一处测量不到交流杂散电流时，还应测试直流杂散电流，反之亦然。 5、 测量杂散电压值时，其档位是: 50mA对应0.2V、250mA对应1V、1A对应4V、5A对应20V、10A对应40V。（即电流值乘4就是电压值） 6、 当未知杂散电流大小时，应先置于量程最大挡，然后逐步减少，直至适当测量档。 7、 当被测电流大于5A时，仪器只宜进行短时测量，当被测电流大于10A时，仪器只宜进行瞬时测量。以免大电流烧毁元件及仪表。 8、 测直流杂散电流时,如表头指针反向偏转,对换表笔即可 9、 仪器不用时应置于“关”位置。 四、产品成套性 1、 主机 一台 2、 测试表笔 一副 3、 产品说明书 一份 4、 产品合格证明书 一份 注：本仪器保修一年，终生负责维修。官网;www.yzgdcs.com/